ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

核电厂气态流出物放射性核素分析技术规范：惰性气体中放射性核素γ能谱分析

Gaseous effluent radioactive nuclide analysis technical specification in nuclear power plants: radioactive nuclide in noble gas gamma energy spectrum analysis

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

（本稿完成日期：2022.07.31）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

目  次

目  次	II

前  言	III

引  言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法原理	2

5 仪器和设备	2

6 试剂和材料	3

7 能量刻度和效率刻度	3

8 样品采集、运输与保存	5

9 样品测量	6

10 能谱分析	6

11 结果表述	9

附录 A（资料性）能量刻度和效率刻度源核素	10

附录 B（资料性）核电厂常见的惰性气体核素	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

T/CNEA ××××《核电厂气态流出物放射性核素分析技术规范 惰性气体中放射性核素γ能谱分析》与T/CNEA ××××《核电厂气态流出物放射性核素分析技术规范 气溶胶中放射性核素γ能谱分析》共同构成支撑《核电厂气态流出物放射性核素分析技术规范》系列团体标准。

本文件是T/CNEA ××××《核电厂气态流出物放射性核素分析技术规范》的第1部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为江苏核电有限公司、福建福清核电有限公司、连云港辐射监测管理站。

本文件起草单位：江苏核电有限公司、福建福清核电有限公司、连云港辐射监测管理站、中国核能行业协会。

本文件主要起草人：李中华、潘同金、赵鸿翮、康健雄、刘晗晗、李强、陈辛。

本文件为首次发布。

引  言

T/CNEA ××××《核电厂气态流出物放射性核素分析技术规范 惰性气体中放射性核素γ能谱分析》旨在建立一套统一的，对国内各核电厂广泛适用的分析方法，实现核电厂气态流出物惰性气体中放射性核素分析方法的标准化，拟由11个部分构成。

第1部分：范围。目的在于明确本文件使用范围以及该文件规定的方法下气溶胶中各γ核素的探测下限。

第2部分：规范性引用文件。目的在于明确本文件中的规范性引用文件清单。

第3部分：术语和定义。目的在于明确和解释本文件中的专业性术语。

第4部分：方法原理。目的在于说明本文件中规定的分析方法所采用的方法原理。

第5部分：仪器和设备。目的在于说明本文件中对惰性气体采样设备、测量分析设备的规定。

第6部分：试剂和材料。目的在于明确本文件中所规定的采样分析方法对所用到的材料和试剂的技术要求。

第7部分：能量刻度和效率刻度。目的在于说明本文件中规定的能量刻度和效率刻度方法。

第8部分：样品采集、运输与保存。目的在于对本文件中采样分析方法下，明确样品采集、运输与保存的相关规定。

第9部分：样品测量。目的在于说明本文件中规定的样品测量方法。

第10部分：能谱分析。目的在于说明本文件中规定的能谱分析方法。

第11部分：结果表述。目的在于说明本文件中规定的样品分析结果表述方法。

惰性气体中放射性核素γ能谱分析

- 范围

本文件规定了核电厂气态流出物惰性气体中放射性核素的采样、测量和分析方法。

本文件适用于核电厂气态流出物惰性气体中放射性核素的实验室γ能谱分析。

当采样体积为 3 L（标准状态），测量时间为2小时时，本文件测定的各γ放射性核素探测下限为 100Bq/m3量级，Kr-85探测下限10000Bq/m3量级。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11713 高纯锗γ能谱分析通用方法

HJ 1149 环境空气 气溶胶中γ放射性核素的测定 滤膜压片∕γ能谱法

GB/T 16140 水中放射性核素的γ能谱分析方法

核电厂流出物放射性监测技术规范（试行）

NB/T 20374 核电厂烟囱的气态放射性物质取样标准

HJ/T 22 气载放射性物质取样一般规定

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 惰性气体 noble gas

指元素周期表上的18族元素(IUPAC新规定，即原来的0族)。本标准气态流出物惰性气体中放射性核素指Ar、Kr、Xe等元素的放射性同位素。

- 标准状态 standard state

温度为273.15 K，压力为101.325 kPa时的状态。本标准中的放射性核素活度浓度均为标准状态下的活度浓度。

- 方法原理

通过惰性气体采样装置抓取定量体积的气态流出物，使气态流出物中惰性气体加压收集在钢制马林杯中，通过高纯锗γ谱仪分析钢制马林杯中γ放射性核素组成及其浓度。

- 仪器和设备

  - 惰性气体采样装置

- 核电厂气态流出物中惰性气体采样装置一般由采样管嘴、采样管路、阀门、过滤装置、真空泵、压力表和钢制马林杯等组成；为了避免气溶胶对惰性气体样品分析结果的影响，应在惰性气体采样装置上游的过滤装置中放置气溶胶滤纸，由于活性炭对惰性气体有较强的吸附作用，不建议在过滤装置中放置活性炭滤盒或者活性炭滤纸。惰性气体取样装置示意图如图1所示。

图1 惰性气体取样装置示意图

- 钢制马林杯气体进出口应装有快速接头，容量1L，可承受1.0MPa.g。真空泵最大出气压力（表压）不大于0.9MPa.g。

- 压力表可设置在抽气泵上，也可与钢制马林杯快速连接，压力表量程推荐0～1.0Mpa.g，

应定期对压力表进行校准。

- 应定期对采样装置进行预防性维护，如对阀门、过滤装置、快速接头等进行检漏，对过滤装置内部进行清洁，对压力表和抽气泵定期维护等。

- 为保证气态流出物惰性气体排放监测的有效性，惰性气体采样装置应考虑冗余性。

  - γ能谱仪

性能和技术指标除执行GB/T 11713 的相关规定外，探测器的相对探测效率一般应不小于30%，40keV～2000keV能区积分本底计数率小于3s-1。

- 试剂和材料

- 能量刻度源

- 能量刻度源的核素能量应均匀覆盖所需能量区间（通常为40keV～2000keV），至少需要4个能量点，适于作能量刻度的核素参见附录A。

- 能量刻度源需保持良好的密封性，外表面无放射性污染。

- 效率刻度源

- 效率刻度源在干净钢制马林杯中填充外表面均匀覆盖放射性标准物质、自吸收效应可忽略的细小颗粒物制成，或填充稳定性好的气态放射性标准物质制成。

- 放射性标准物质中所含核素的能量应覆盖所需能量区间（通常为40keV～2000keV），至少需要8个能量点（效率曲线拐点左侧至少3个点，拐点右侧至少5个点，拐点附近的点稍密），建议优先选择单能核素，以减小符合效应，适于作效率刻度的核素参见附录A；放射性标准物质中核素的活度在40Bq～10000Bq之间，扩展不确定度（k=2）＜5%，总活度应使谱仪死时间控制在10%以内（推荐值5%左右）。

- 效率刻度源应由国家法定计量部门认定或可溯源到国家法定计量部门的计量基准，具有检定证书或校准证书。

- 效率刻度源需保持良好的密封性，外表面应无放射性污染。

- 气溶胶滤纸

气溶胶滤纸的收集效率一般应大于90%。气溶胶滤纸允许最大流速应大于惰性气体采样时抽气泵的最大流量，以确保对气溶胶的过滤效率。

- 污染防护耗材

- 钢制马林杯转运箱或快速封口袋。

- 保鲜袋。

- 能量刻度和效率刻度

- 能量刻度

- 能量刻度前需将谱仪调至合适的能量区间，可通过调节系统增益来完成，如果所研究的能量区间为40keV～2000keV，通过调节系统增益，可使137Cs的661.6 keV γ射线的全能峰峰位大约在多道分析器满量程的三分之一处，若多道分析器为8192道，则该峰位约在3000道左右。

- 使用满足要求的能量刻度源（6.1）进行能量刻度，以全能峰峰位道址为横坐标、特征γ射线能量为纵坐标，对数据点作最小二乘法拟合，拟合公式如下：

E=a0+a1P1+a1P1+a2P2+ ∙∙∙ +anPn …………………（1）

式中：

E—相应的γ射线能量，单位keV；

P—全能峰所在道址；

a0，a1，∙∙∙，an—拟合常数。

高纯锗γ谱仪的能量和道址呈线性关系，取二次多项式拟合即可，非线性（二次方系数a2）应小于0.5%。

- 能量刻度完成以后，记录湮灭峰511 keV 和40K 1460.8 keV 全能峰峰位对应的道址。

- 效率刻度

效率刻度包括核素全能峰探测效率刻度和γ射线全能峰探测效率刻度，第一种刻度方式所用的核素与待测核素相同，样品测量时可以消除符合相加效应的影响，第二种刻度方式所用的核素可能不包括待测核素，通过建立效率曲线的方式得出待测核素能量的探测效率，样品测量时存在符合相加效应，可通过增加样品与探测器之间的距离来降低符合相加效应。

- 核素全能峰探测效率

- 在与样品测量条件相同的条件下（钢制马林杯凹孔落在探测器顶部，马林杯中心轴与探测器中心轴重合，必要时可采用定位架），测量效率刻度源（6.2）获取刻度源谱，特定核素全能峰净计数应大于10000（统计相对误差小于1%）。

- 计算特定核素全能峰净计数率与刻度源中该核素活度的比值，即为核素全能峰探测效率εn，公式如下：

εn=nsA …………………（2）

式中：

εn—核素全能峰探测效率；

ns—全能峰净计数率，单位s-1；

A—核素活度，单位Bq。

- γ射线全能峰探测效率

- 在与样品测量条件相同的条件下（钢制马林杯凹孔落在探测器顶部，马林杯中心轴与探测器中心轴重合，必要时可采用定位架），测量刻度源（6.2）获取刻度源谱，特定核素全能峰净计数应大于10000。

- 刻度源谱图获取后，检查γ能谱内湮灭峰511 keV 和40K 1460.8 keV γ射线全能峰峰位变化，如果峰位变化超过1道（8192道）或2道（16384道），应重做能量刻度。

- 计算所选核素特征γ射线全能峰净计数率与刻度源中该核素特征γ射线发射率的比值，即为γ射线全能峰探测效率εγ，公式如下：

εγ=nsA×φ …………………（3）

式中：

εγ—γ射线全能峰探测效率；

ns—全能峰净计数率，单位s-1；如果所选特征γ射线是级联辐射，在计算净计数率时，应对级联辐射的相加效应做出修正；

A—核素活度，单位Bq；

φ—该能量γ射线的发射概率。

- 在40keV～2000keV能区内至少选择8个能量（拐点左侧至少3个点，拐点右侧至少5个点，拐点附近的点稍密）的孤立γ射线能峰，并按照7.2.2.3刻度它们的全能峰探测效率εγ。

- 以γ射线能量（或γ射线能量的对数）为横坐标，以探测效率的对数为纵坐标，用计算机软件对实验数据采用最小二乘或多项式拟合效率曲线，在40keV～2000keV范围内效率曲线可用公式(4)或公式（5）表示：

lnεγ=i=0n-1ai×(lnEγ)i …………………（4）

式中：

εγ—γ射线全能峰探测效率；

Eγ—相应的γ射线能量，单位keV；

ai—拟合常数；

n—参加曲线拟合的效率刻度点的数目。

lnεγ=i=16ai×Eγ2-i …………………（5）

式中：

εγ—γ射线全能峰探测效率；

Eγ—相应的γ射线能量，单位MeV；

ai—拟合常数。

- 效率刻度完成以后，至少每年进行一次效率刻度，以消除仪器性能变化对效率刻度的影响；两次效率刻度之间，应定期做标准源测定，若测量活度与源证书活度相对偏差大于10%，需重新进行效率刻度；每次仪器故障维修后，也需要重新进行效率刻度。

- 样品采集、运输与保存

- 准备钢制马林杯（5.1.2），检查外观无破损；在实验室通过抽气泵吹扫钢制马林杯1～2min，然后加压充气，钢制马林杯内表压值建议为0.4～0.6MPa.g，确认保压正常；用酒精棉清洁钢制马林杯后按9.3要求获取空白样品本底谱，在钢制马林杯填写样品编码，外套保鲜袋（6.4.2）后放入转运箱或快速封口袋（6.4.1）中。

- 按照采样规程进行采样，采样规程应包含钢制马林杯防沾污、防密封性丧失措施及确保气体按预定路径流动等内容，以使采集到的样品具有代表性。

- 采样前应通过抽气泵吹扫钢制马林杯1～2min，然后加压充气，采样后钢制马林杯内表压值建议为0.4～0.6MPa.g。

- 采集样品后记录样品编码、采样时段、采样体积、采样人等信息，尽快送实验室测量，样品运输过程中应尽量避免剧烈振动。

- 样品测量

- 高纯锗γ谱仪探测器冷却24小时后，方可升高压，高压稳定1小时后，方可进行测量。

- 由于惰性气体核素半衰期普遍较短，样品采集后应立刻进行测量。

- 测量时样品和效率刻度源与探测器的相对位置应严格一致。

- 为了保证统计误差，推荐测量时间不低于2h。

- 测量结束，检查样品与探测器的相对位置是否偏移。检查γ能谱内湮灭峰511 keV 和40K 1460.8 keV γ射线全能峰峰位变化，如果峰位变化超过1道（8192道）或2道（16384道），应重做能量刻度。

- 能谱分析

- 自动分析

利用高纯锗γ谱仪分析软件自动生成分析报告，分析报告给出设备信息、样品信息、测量信息、分析参数及分析结果等信息。

- 手动分析

- 核素识别

结合核电厂排放源项利用高纯锗γ谱仪分析软件建立惰性气体核素库，根据γ能谱中全能峰的能量与核素库中核素特征能量的匹配度进行核素识别。核电厂常见惰性气体核素见附录B。

- 特征峰净计数确定

采用高纯锗γ谱仪分析软件自动确定谱图中特征峰的净计数。求特征峰净计数时，应将样品谱中特征峰净计数减去空白样谱中对应的净计数。

- 相对法求活度浓度

对于单能核素，直接用公式（6）计算样品中核素的活度浓度，对于多能核素，还需进一步通过加权（发射概率）平均的方式计算样品中核素的活度浓度。

AC=(ns-nb)×Kεn×η×Vn …………………（6）

式中：

AC—样品中待测核素活度浓度，Bq/m3；

ns—样品中待测核素特征峰净计数率，s-1；

nb—空白样品中待测核素特征峰净计数率，s-1；

εn—核素全能峰探测效率；

η—样品采集效率；

Vn—标准状态下的采样体积，m3；

K—待测核素衰变修正因子，K=Kc×Kw×Kd，Kc为采样开始至结束待测核素衰变修正因子，Kw为采样结束至测量开始待测核素衰变修正因子，Kd为样品测量期间待测核素衰变修正因子。

- 效率曲线法求活度浓度

对于单能核素，根据效率曲线拟合函数公式（4）或公式（5）直接求出对应能量处的探测效率值，然后用公式（7）计算样品中核素的活度浓度，对于多能核素，还需进一步通过加权（发射概率）平均的方式计算样品中核素的活度浓度。

AC=(ns-nb)×Kεγ×φ×η×Vn …………………（7）

式中：

AC—样品中待测核素活度浓度，Bq/m3；

ns—样品中待测核素特征峰净计数率，s-1；

nb—空白样品中待测核素特征峰净计数率，s-1；

εγ—γ射线全能峰探测效率；

φ—发射概率；

η—样品采集效率；

Vn—标准状态下的采样体积，m3；

K—待测核素衰变修正因子，K=Kc×Kw×Kd，Kc为采样开始至结束待测核素衰变修正因子，Kw为采样结束至测量开始待测核素衰变修正因子，Kd为样品测量期间待测核素衰变修正因子。

- 衰变修正

假设采样期间待测核素浓度恒定，则衰变修正因子Kc 按照公式（8）计算：

Kc=λ×tc1-e-λ×tc …………………（8）

式中：

Kc—采样开始至结束待测核素衰变修正因子，如果待测核素半衰期与样品采样时间的比值大于100，Kc可取值 1；

tc —采样开始至结束的时间，s；

λ—待测核素衰变常数，s-1。

衰变修正因子Kw 按照公式（9）计算：

Kw=1e-λ×tw …………………（9）

式中：

Kw—采样结束至测量开始待测核素衰变修正因子，如果待测核素半衰期与样品采样结束至测量开始时间的比值大于100，Kw可取值 1；

tw —采样结束至测量开始的时间，s；

λ—待测核素衰变常数，s-1。

衰变修正因子Kd 按照公式（10）计算：

Kd=λ×td1-e-λ×td …………………（10）

式中：

Kd—样品测量期间待测核素衰变修正因子，如果待测核素半衰期与样品测量时间的比值大于100，Kd可取值 1；

td —测量开始至结束的时间，s；

λ—待测核素衰变常数，s-1。

- 不确定度评定

核素活度浓度的合成标准不确定度按照公式（11）计算：

μc(AC)=K2(εγ×φ×η×Vn)2×Ns+Nbts2+AC2×u(εγ)εγ2+u(φ)φ2+u(η)η2+u(Vn)Vn2+u(K)K2（11）

式中：

μc(AC)—核素活度浓度的合成标准不确定度，Bq/m3；

K—待测核素衰变修正因子；

εγ—γ射线全能峰探测效率；

φ—发射概率；

η—样品采集效率；

Vn—标准状态下的采样体积，m3；

Ns—样品中待测核素特征峰净计数；

Nb—空白样品中待测核素特征峰净计数；

ts—样品测量活时间，s；

AC—样品中待测核素的活度浓度，Bq/m3；

u(εγ)—探测效率的标准不确定度；

u(φ)—发射概率的标准不确定度；

u(η)—样品采集效率的标准不确定度；

u(Vn)—采样体积的标准不确定度，m3；

u(K)—衰变修正因子的标准不确定度。

核素活度浓度的扩展不确定度按照公式（12）计算：

U=kμc(AC) …………………（12）

式中：

U—测定结果的扩展不确定度；

k—包含因子，取2，相应包含概率为95%。

- 探测下限计算

核素活度浓度探测下限的计算公式如下：

MDC=4.65nts×Kεγ×φ×η×Vn …………………（13）

式中：

MDC—置信度为95%时，待测样品中待测核素活度浓度的探测下限，Bq/m3；

n—样品中待测核素特征峰基底计数率，s-1；

t—样品测量活时间，s；

εγ—γ射线全能峰探测效率；

φ—发射概率；

η—样品采集效率；

Vn—标准状态下的采样体积，m3；

K—待测核素衰变修正因子。

- 结果表述

核素测量结果高于探测下限时，以“活度浓度±扩展不确定度（k=2）”表示，低于探测下限时，以“＜MDC（MDC=XXX）”表示。

附录 A

（资料性）

能量刻度和效率刻度源核素

| 惰性气体测定中适宜作能量刻度和效率刻度的γ核素及能量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核素 | 半衰期 | 主要γ射线能量keV | γ射线发射概率% |
| 210Pb | 22.3a | 46.5 | 4.25 |
| 241Am | 432.6a | 59.54 | 35.78 |
| 109Cd | 461.4d | 88.03 | 3.626 |
| 57Co | 271.8d | 122.1 | 85.51 |
|  |  | 136.5 | 10.71 |
| 141Ce | 32.508d | 145.4 | 48.29 |
| 139Ce | 137.641d | 165.9 | 79.9 |
| 51Cr | 27.703d | 320.1 | 9.87 |
| 113Sn | 115.09d | 391.7 | 64.97 |
| 85Sr | 64.850d | 514.0 | 98.5 |
| 137Cs | 30.018a | 661.7 | 84.99 |
| 54Mn | 312.13d | 834.84 | 99.9746 |
| 22Na | 2.6027a | 1274.54 | 99.940 |
| 88Y | 106.626d | 898.0 | 93.90 |
|  |  | 1836.1 | 99.32 |
| 60Co | 5.271a | 1173.2 | 99.85 |
|  |  | 1332.5 | 99.9826 |
| 152Eu | 13.522a | 45.4 | 9.0 |
|  |  | 121.8 | 28.41 |
|  |  | 244.67 | 7.616 |
|  |  | 344.3 | 26.59 |
|  |  | 778.9 | 12.99 |
|  |  | 964.1 | 14.50 |
|  |  | 1085.8 | 10.29 |
|  |  | 1112.1 | 13.41 |
|  |  | 1408.0 | 20.85 |

备注：152Eu不适合作效率刻度核素，只适合作能量刻度核素。

附录 B

（资料性）

核电厂常见的惰性气体核素

| 核电厂气态流出物中惰性气体的常见测定对象及特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定对象 | 半衰期 | 主要γ射线能量keV | γ射线发射概率% |
| Ar-41 | 109.8min | 1293.60 | 99.2 |
| Kr-85 | 10.73a | 513.98 | 0.43 |
| Kr-85m | 4.481h | 151.00 | 75.5 |
|  |  | 304.47 | 14.0 |
| Kr-87 | 76.4min | 402.7 | 48.3 |
| Kr-88 | 2.839h | 196.32 | 26.28 |
|  |  | 834.83 | 13.12 |
| Xe-131m | 11.81d | 163.93 | 1.96 |
| Xe-133 | 5.291d | 81.00 | 37.1 |
| Xe-133m | 54.25h | 233.2 | 10.3 |
| Xe-135 | 9.083h | 249.79 | 90.3 |
|  |  | 608.18 | 2.908 |