ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

核电厂气态流出物放射性核素分析技术规范：气溶胶中放射性核素γ能谱分析

Gaseous effluent radioactive nuclide analysis technical specification in nuclear power plants: radioactive nuclide in aerosol gamma energy spectrum analysis

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

（本稿完成日期：2022.07.31）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

T/CNEA XXXX—XXXX

目  次

目  次	II

前  言	III

引  言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法原理	2

5 仪器和设备	2

6 试剂和材料	2

7 能量刻度和效率刻度	3

8 样品采集、运输与保存	6

9 样品测量	6

10 能谱分析	6

11 结果表述	10

附录 A（资料性）能量刻度和效率刻度源核素	11

附录 B（资料性）核电厂常见的气溶胶核素	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

T/CNEA ××××《核电厂气态流出物放射性核素分析技术规范 气溶胶中放射性核素γ能谱分析》与T/CNEA ××××《核电厂气态流出物放射性核素分析技术规范 惰性气体中放射性核素γ能谱分析》共同构成支撑《核电厂气态流出物放射性核素分析技术规范》系列团体标准。

本文件是T/CNEA ××××《核电厂气态流出物放射性核素分析技术规范》的第1部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为江苏核电有限公司、中核核电运行管理有限公司、连云港辐射监测管理站。

本文件起草单位：江苏核电有限公司、中核核电运行管理有限公司、连云港辐射监测管理站、中国核能行业协会。

本文件主要起草人：赵喜寰、潘同金、赵鸿翮、康健雄、刘晗晗、李强、陈辛。

本文件为首次发布。

引  言

T/CNEA ××××《核电厂气态流出物放射性核素分析技术规范 气溶胶中放射性核素γ能谱分析》旨在建立一套统一的，对国内各核电厂广泛适用的分析方法，实现核电厂气态流出物气溶胶中放射性核素分析方法的标准化，拟由11个部分构成。

第1部分：范围。目的在于明确本文件使用范围以及该文件规定的方法下气溶胶中各γ核素的探测下限。

第2部分：规范性引用文件。目的在于明确本文件中的规范性引用文件清单。

第3部分：术语和定义。目的在于明确和解释本文件中的专业性术语。

第4部分：方法原理。目的在于说明本文件中规定的分析方法所采用的方法原理。

第5部分：仪器和设备。目的在于说明本文件中对气溶胶采样设备、测量分析设备的规定。

第6部分：试剂和材料。目的在于明确本文件中所规定的采样分析方法对所用到的材料和试剂的技术要求。

第7部分：能量刻度和效率刻度。目的在于说明本文件中规定的能量刻度和效率刻度方法。

第8部分：样品采集、运输与保存。目的在于对本文件中采样分析方法下，明确样品采集、运输与保存的相关规定。

第9部分：样品测量。目的在于说明本文件中规定的样品测量方法。

第10部分：能谱分析。目的在于说明本文件中规定的能谱分析方法。

第11部分：结果表述。目的在于说明本文件中规定的样品分析结果表述方法。

气溶胶中放射性核素γ能谱分析

- 范围

本文件规定了核电厂气态流出物气溶胶中放射性核素的采样、测量和分析方法。

本文件适用于核电厂气态流出物气溶胶中放射性核素的实验室γ能谱分析。

当采样体积为 200 m3（标准状态），测量时间为2h时，本文件测定的各γ放射性核素探测下限值为 0.1mBq/m3～1mBq/m3。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11713 高纯锗γ能谱分析通用方法

HJ 1149 环境空气 气溶胶中γ放射性核素的测定 滤膜压片∕γ能谱法

GB/T 16140 水中放射性核素的γ能谱分析方法

核电厂流出物放射性监测技术规范（试行）

NB/T 20374 核电厂烟囱的气态放射性物质取样标准

HJ/T 22 气载放射性物质取样一般规定

EJ/T 631 放射性气溶胶采样器

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 气溶胶 aerosol

  - 液体或固体微粒分散在空气中形成的相对稳定的悬浮体系。

- 标准状态 standard state

  - 温度为273.15 K，压力为101.325 kPa时的状态。本标准中的放射性核素活度浓度均为标准状态下的活度浓度。

- 方法原理

通过气溶胶采样装置连续抽取定量体积的气态流出物，使气态流出物中气溶胶粒子被截留在气溶胶滤纸上，通过高纯锗γ谱仪分析气溶胶滤纸中γ放射性核素组成及其浓度。

- 仪器和设备

  - 气溶胶采样装置

- 核电厂气态流出物气溶胶采样装置一般由采样管嘴、采样管路、阀门、过滤装置、流量计、抽气泵等组成，过滤装置中放置气溶胶滤纸。采样管嘴应设置在烟囱中气流相对稳定的位置；为了减少气溶胶在采样管道中的沉积损失，应减少采样管嘴至过滤装置之间的管道长度和弯头数量，尽量避免气流水平流动，并将流量计和抽气泵设置在过滤装置的下游。气溶胶采样装置示意图如图1所示。

图1 气溶胶采样装置示意图

- 流量计应选择能换算成标准状态下流量值的质量流量计，质量流量计应具备显示瞬时流量和累计流量、保存和清零累计体积的功能；应定期对流量计进行校准。

- 应定期对采样装置进行预防性维护，如对阀门、过滤装置、快速接头等进行检漏，对过滤装置内部进行清洁等。

- 为保证气态流出物气溶胶排放监测的有效性，气溶胶采样装置应考虑冗余性。

  - γ能谱仪

性能和技术指标除执行GB/T 11713 的相关规定外，探测器的相对探测效率一般应不小于30%，40keV～2000keV能区积分本底计数率小于3s-1。

- 试剂和材料

  - 能量刻度源

- 能量刻度源的核素能量应均匀覆盖所需能量区间（通常为40keV～2000keV），至少需要4个能量点，适于作能量刻度的核素参见附录A。

- 能量刻度源需保持良好的密封性，外表面无放射性污染。

  - 效率刻度源

- 效率刻度源在空白气溶胶滤纸基质的基础上均匀添加放射性标准物质制成。

- 放射性标准物质中所含核素的能量应覆盖所需能量区间（通常为40keV～2000keV），至少需要8个能量点（效率曲线拐点左侧至少3个点，拐点右侧至少5个点，拐点附近的点稍密），建议优先选择单能核素，以减小符合效应，适于作效率刻度的核素参见附录A；放射性标准物质中核素的活度在40Bq～10000Bq之间，扩展不确定度（k=2）＜5%，总活度应使谱仪死时间控制在10%以内（推荐值在5%左右）。

- 效率刻度源应由国家法定计量部门认定或可溯源到国家法定计量部门的计量基准，具有检定证书或校准证书。

- 效率刻度源需保持良好的密封性，外表面应无放射性污染。

  - 气溶胶滤纸

- 应根据气溶胶滤纸的产品说明书和实际取样条件，确定特定温湿度范围和流速条件下滤纸对气溶胶的收集效率，气溶胶滤纸的收集效率一般应大于90%。

- 气溶胶滤纸天然放射性核素含量低，无人工放射性污染。如需进一步放射化学分析，还应具有完全溶解性。

- 推荐气溶胶滤纸的有效过滤直径为5.5cm，允许通过的最大流量小于120L/min。

  - 污染防护耗材

- 气溶胶滤纸保存袋：聚乙烯等材质快速封口袋。

- 保鲜袋。

- 能量刻度和效率刻度

- 能量刻度

- 能量刻度前需将谱仪调至合适的能量区间，可通过调节系统增益来完成，如果所研究的能量区间为40keV~2000keV，通过调节系统增益，可使137Cs的661.6 keV γ射线的全能峰峰位大约在多道分析器满量程的三分之一处，若多道分析器为8192道，则该峰位约在3000道左右。

- 使用满足要求的能量刻度源（6.1）进行能量刻度，以全能峰峰位道址为横坐标、特征γ射线能量为纵坐标，对数据点作最小二乘法拟合，拟合公式如下：

E=a0+a1P1+a2P2+a3P3+ ∙∙∙ +anPn …………………（1）

式中：

E—相应的γ射线能量，单位keV；

P—全能峰所在道址；

a0，a1，∙∙∙，an—拟合常数。

高纯锗γ谱仪的能量和道址呈线性关系，取二次多项式拟合即可，非线性（二次方系数a2）应小于0.5%。

- 能量刻度完成以后，记录湮灭峰511 keV 和40K 1460.8 keV 全能峰峰位对应的道址。

- 效率刻度

效率刻度包括核素全能峰探测效率刻度和γ射线全能峰探测效率刻度，第一种刻度方式所用的核素与待测核素相同，样品测量时可以消除符合相加效应的影响，第二种刻度方式所用的核素可能不包括待测核素，通过建立效率曲线的方式得出待测核素能量的探测效率，样品测量时存在符合相加效应，可通过增加样品与探测器之间的距离来降低符合相加效应。

- 核素全能峰探测效率

- 在与样品测量条件相同的条件下（滤纸放在探测器顶部，滤纸中心与探测器中心轴重合，必要时可采用定位架），测量效率刻度源（6.2）获取刻度源谱，特定核素全能峰净计数应大于10000（统计相对误差小于1%）。

- 计算特定核素全能峰净计数率与刻度源中该核素活度的比值，即为核素全能峰探测效率εn，公式如下：

εn=nsA  …………………（2）

式中：

εn—核素全能峰探测效率；

ns—全能峰净计数率，单位s-1；

A—核素活度，单位Bq。

- γ射线全能峰探测效率

- 在与样品测量条件相同的条件下（滤纸位于探测器顶部适当位置，滤纸中心与探测器中心轴重合，必要时可采用定位架），测量刻度源（6.2）获取刻度源谱，特定核素全能峰净计数应大于10000（统计相对误差小于1%）。

- 刻度源谱图获取后，检查γ能谱内湮灭峰511 keV 和40K 1460.8 keV γ射线全能峰峰位变化，如果峰位变化超过1道（8192道）或2道（16384道），应重做能量刻度。

- 计算所选核素特征γ射线全能峰净计数率与刻度源中该核素特征γ射线发射率的比值，即为γ射线全能峰探测效率εγ，公式如下：

εγ=nsA×φ …………………（3）

式中：

εγ—γ射线全能峰探测效率；

ns—全能峰净计数率，单位s-1；如果所选特征γ射线是级联辐射，在计算净计数率时，应对级联辐射的相加效应做出修正；

A—核素活度，单位Bq；

φ—该能量γ射线的发射概率。

- 在40keV～2000keV能区内至少选择8个能量（拐点左侧至少3个点，拐点右侧至少5个点，拐点附近的点稍密）的孤立γ射线能峰，并按照7.2.2.3刻度它们的全能峰探测效率εγ。

- 以γ射线能量（或γ射线能量的对数）为横坐标，以探测效率的对数为纵坐标，用计算机软件对实验数据采用最小二乘或多项式拟合效率曲线，在40keV～2000keV范围内效率曲线可用公式(4)或公式（5）表示：

lnεγ=i=0n-1ai×(lnEγ)i …………………（4）

式中：

εγ—γ射线全能峰探测效率；

Eγ—相应的γ射线能量，单位keV；

ai—拟合常数；

n—参加曲线拟合的效率刻度点的数目。

lnεγ=i=16ai×Eγ2-i …………………（5）

式中：

εγ—γ射线全能峰探测效率；

Eγ—相应的γ射线能量，单位MeV；

ai—拟合常数。

- 效率刻度完成以后，至少每年进行一次效率刻度，以消除仪器性能变化对效率刻度的影响；两次效率刻度之间，应定期做标准源测定，若测量活度与源证书活度相对偏差大于10%，需重新进行效率刻度；每次仪器故障维修后，也需要重新进行效率刻度。

- 样品采集、运输与保存

- 准备新的气溶胶滤纸（6.3），检查外观无碎屑、无折痕、无破损，放入保存袋（6.4.1）中。

- 按照采样规程进行采样并记录布样时间，采样规程应包含气溶胶滤纸防沾污及确保气体按预定路径流动等内容，以使采集到的样品具有代表性。

- 推荐采样流量在20～50 L/min之间，尽量保持恒定。

- 应根据流出物中灰尘和湿度对气溶胶滤纸采样的影响选择合适的采样周期，推荐采样周期为7～10天。

- 采集的气溶胶样品应放入快速封口袋（6.4.1）中挤出内部空气后封口，在封口袋上记录样品编码、采样时段、采样体积、采样人等信息，然后装入保鲜袋中。

- 样品采集完成后应尽快送实验室，样品运输过程中应尽量避免剧烈振动。

- 样品测量

- 高纯锗γ谱仪探测器冷却24小时后，方可升高压，高压稳定1小时后，方可进行测量。

- 为消除氡子体的影响，采集的气溶胶样品应在采样后8h之后测量。

- 测量时样品和效率刻度源与探测器的相对位置应严格一致。

- 为了保证统计误差，推荐测量时间不低于2h。

- 测量结束，检查样品与探测器的相对位置是否偏移。检查γ能谱内湮灭峰511 keV 和40K 1460.8 keV  γ射线全能峰峰位变化，如果峰位变化超过1道（8192道）或2道（16384道），应重做能量刻度。

- 使用与取样滤材同一批的空白滤材作为空白样品，按9.3要求获取空白样品谱，测量时间与样品测量时间一致。

- 能谱分析

- 自动分析

利用高纯锗γ谱仪分析软件自动生成分析报告，分析报告给出设备信息、样品信息、测量信息、分析参数及分析结果等信息。

- 手动分析

- 核素识别

结合核电厂排放源项利用高纯锗γ谱仪分析软件建立气溶胶核素库，根据γ能谱中全能峰的能量与核素库中核素特征能量的匹配度进行核素识别。核电厂常见的气溶胶核素清单见附录B。

- 特征峰净计数确定

采用高纯锗γ谱仪分析软件自动确定谱图中特征峰的净计数。求特征峰净计数时，应将样品谱中特征峰净计数减去空白样品谱中对应的净计数。

- 相对法求活度浓度

对于单能核素，直接用公式（6）计算样品中核素的活度浓度。对于多能核素，还需进一步通过加权（发射概率）平均的方式计算样品中核素的活度浓度。

AC=(ns-nb)×Kεn×η×Vn …………………（6）

式中：

AC—样品中待测核素活度浓度，Bq/m3；

ns—样品中待测核素特征峰净计数率，s-1；

nb—空白样品中待测核素特征峰净计数率，s-1；

εn—核素全能峰探测效率；

η—样品采集效率，η=η1×η2 ，η1为采样管道穿透率，尚未论证时可取值为1；η2为滤纸过滤效率；

Vn—标准状态下的采样体积，m3；

K—待测核素衰变修正因子，K=Kc×Kw×Kd，Kc为采样开始至结束待测核素衰变修正因子；Kw为采样结束至测量开始待测核素衰变修正因子；Kd为样品测量期间待测核素衰变修正因子。

- 效率曲线法求活度浓度

对于单能核素，根据效率曲线拟合函数公式（4）或公式（5）直接求出对应能量处的探测效率值，然后用公式（7）计算样品中核素的活度浓度，对于多能核素，还需进一步通过加权（发射概率）平均的方式计算样品中核素的活度浓度。

AC=(ns-nb)×Kεγ×φ×η×Vn …………………（7）

式中：

AC—样品中待测核素活度浓度，Bq/m3；

ns—样品中待测核素特征峰净计数率，s-1；

nb—空白样品中待测核素特征峰净计数率，s-1；

εγ—γ射线全能峰探测效率；

φ—发射概率；

η—样品采集效率，η=η1×η2，η1为采样管道穿透率，尚未论证时可取值为1；η2为滤纸过滤效率；

Vn—标准状态下的采样体积，m3；

K—待测核素衰变修正因子，K=Kc×Kw×Kd，Kc为采样开始至结束待测核素衰变修正因子，Kw为采样结束至测量开始待测核素衰变修正因子，Kd为样品测量期间待测核素衰变修正因子。

- 衰变修正

假设采样期间待测核素浓度恒定，则衰变修正因子Kc 按照公式（8）计算：

Kc=λ×tc1-e-λ×tc …………………（8）

式中：

Kc—采样开始至结束待测核素衰变修正因子，如果待测核素半衰期与样品采样时间的比值大于100，Kc可取值为1；

tc —采样开始至结束的时间，s；

λ—待测核素衰变常数，s-1。

衰变修正因子Kw 按照公式（9）计算：

Kw=1e-λ×tw …………………（9）

式中：

Kw—采样结束至测量开始待测核素衰变修正因子，如果待测核素半衰期与样品采样结束至测量开始时间的比值大于100，Kw可取值为 1；

tw —采样结束至测量开始的时间，s；

λ—待测核素衰变常数，s-1。

衰变修正因子Kd 按照公式（10）计算：

Kd=λ×td1-e-λ×td …………………（10）

式中：

Kd—样品测量期间待测核素衰变修正因子，如果待测核素半衰期与样品测量时间的比值大于100，Kd可取值为 1；

td —测量开始至结束的时间，s；

λ—待测核素衰变常数，s-1。

- 不确定度评定

核素活度浓度的合成标准不确定度按照公式（11）计算：

μc(AC)=K2(εγ×φ×η×Vn)2×Ns+Nbts2+AC2×u(εγ)εγ2+u(φ)φ2+u(η)η2+u(Vn)Vn2+u(K)K2（11）

式中：

μc(AC)—核素活度浓度的合成标准不确定度，Bq/m3；

K—待测核素衰变修正因子；

εγ—γ射线全能峰探测效率；

φ—发射概率；

η—样品采集效率；

Vn—标准状态下的采样体积，m3；

Ns—样品中待测核素特征峰净计数；

Nb—空白样品中待测核素特征峰净计数；

ts—样品测量活时间，s；

AC—样品中待测核素的活度浓度，Bq/m3；

u(εγ)—探测效率的标准不确定度；

u(φ)—发射概率的标准不确定度；

u(η)—样品采集效率的标准不确定度；

u(Vn)—采样体积的标准不确定度，m3；

u(K)—衰变修正因子的标准不确定度。

核素活度浓度的扩展不确定度按照公式（12）计算：

U=kμc(AC) …………………（12）

式中：

U—测定结果的扩展不确定度；

k—包含因子，取2，相应包含概率为95%。

- 探测下限计算

核素活度浓度探测下限的计算公式如下：

MDC=4.65nts×Kεγ×φ×η×Vn …………………（13）

式中：

MDC—置信度为95%时，待测样品中待测核素活度浓度的探测下限，Bq/m3；

n—样品中待测核素特征峰基底计数率，s-1；

t—样品测量活时间，s；

εγ—γ射线全能峰探测效率；

φ—发射概率；

η—样品采集效率；

Vn—标准状态下的采样体积，m3；

K—待测核素衰变修正因子。

- 结果表述

核素测量结果高于探测下限时，以“活度浓度±扩展不确定度（k=2）”表示，低于探测下限时，以“＜MDC（MDC=XXX）”表示。

附录 A

（资料性）

能量刻度和效率刻度源核素

| 气溶胶测定中适宜作能量刻度和效率刻度的γ核素及能量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核素 | 半衰期 | 主要γ射线能量keV | γ射线发射概率% |
| 210Pb | 22.3a | 46.5 | 4.25 |
| 241Am | 432.6a | 59.54 | 35.78 |
| 109Cd | 461.4d | 88.03 | 3.626 |
| 57Co | 271.8d | 122.1 | 85.51 |
|  |  | 136.5 | 10.71 |
| 141Ce | 32.508d | 145.4 | 48.29 |
| 139Ce | 137.641d | 165.9 | 79.9 |
| 51Cr | 27.703d | 320.1 | 9.87 |
| 113Sn | 115.09d | 391.7 | 64.97 |
| 85Sr | 64.850d | 514.0 | 98.5 |
| 137Cs | 30.018a | 661.7 | 84.99 |
| 54Mn | 312.13d | 834.84 | 99.9746 |
| 22Na | 2.6027a | 1274.54 | 99.940 |
| 88Y | 106.626d | 898.0 | 93.90 |
|  |  | 1836.1 | 99.32 |
| 60Co | 5.271a | 1173.2 | 99.85 |
|  |  | 1332.5 | 99.9826 |
| 152Eu | 13.522a | 45.4 | 9.0 |
|  |  | 121.8 | 28.41 |
|  |  | 244.67 | 7.616 |
|  |  | 344.3 | 26.59 |
|  |  | 778.9 | 12.99 |
|  |  | 964.1 | 14.50 |
|  |  | 1085.8 | 10.29 |
|  |  | 1112.1 | 13.41 |
|  |  | 1408.0 | 20.85 |

备注：152Eu不适合作效率刻度核素，只适合作能量刻度核素。

附录 B

（资料性）

核电厂常见的气溶胶核素

| 核电厂气态流出物中气溶胶的常见测定对象及特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定对象 | 半衰期 | 主要γ射线能量keV | γ射线发射概率% |
| Cr-51 | 27.703d | 320.1 | 9.87 |
| Mn-54 | 312.13d | 834.84 | 99.9746 |
| Co-58 | 70.78d | 810.75 | 99.45 |
| Fe-59 | 45.1d | 1099.22 | 56.50 |
| Co-60 | 5.273a | 1173.23 | 99.86 |
|  |  | 1332.51 | 99.98 |
| Zn-65 | 243.8d | 1115.52 | 50.75 |
| Ru-106 | 371.8d | 621.80 | 9.81 |
|  |  | 1050.10 | 1.46 |
| Ag-110m | 249.9d | 657.75 | 94.74 |
|  |  | 884.67 | 72.86 |
| Sb-124 | 60.2d | 602.71 | 98.10 |
| Sb-125 | 2.77a | 427.95 | 29.60 |
|  |  | 636.15 | 11.20 |
| Cs-134 | 2.062a | 795.76 | 85.40 |
| Cs-137 | 30.018a | 661.7 | 84.99 |