| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CNEA. 点击此处添加CCS号 |

中国核能行业协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

核电厂设备冷却水中甲基苯骈三氮唑的测定-紫外分光光度法

Determination for Methybenzotriazole in Equipment Cooling water of Nuclear Power Plant-Ultraviolet Spectrophotometry Method

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会  发布

目次

前言	II

引言	III

1.范围	1

2.规范性引用文件	1

3.方法提要	1

4.试剂和材料	1

5.仪器设备	1

6.分析步骤	1

7.结果计算	2

8.允许差	2

参考文献	3

前言

本标准按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本标准由江苏核电有限公司提出。

本标准起草单位：江苏核电有限公司、三门核电有限公司。

本标准主要起草人：李锋、胡海、苏凯、王旭初、王良明、杨兴龙、侯涛。

考虑到本标准中的某些条款可能涉及专利，中国核能行业协会不负责对任何该类专利的鉴别。

本标准为首次发布。

引言

甲基苯骈三氮唑是一种对铜等多种金属都具有良好缓蚀效果的化学试剂，在工业循环冷却水中配制成低浓度缓蚀溶液而被广泛使用。为及时调整水质，减缓系统腐蚀，甲基苯骈三氮唑浓度的准确测定具有重要意义。

本标准是甲基苯骈三氮唑的测定工作方法。

核电厂设备冷却水中甲基苯骈三氮唑的测定-紫外分光光度法

- 范围

本标准规定了核电厂设备冷却水中甲基苯骈三氮唑的测定方法。

本标准适用于核电厂设备冷却水中甲基苯骈三氮唑含量为0.5mg/L~20mg/L的测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法（GB/T 6682-2008，ISO 3696:1987，MOD）

- 方法提要

在波长278nm处用紫外分光光度计测定甲基苯骈三氮唑的含量。

- 试剂和材料

本标准所用试剂，除非另有说明，仅使用分析纯试剂。

安全提示：本标准所使用的强碱具有腐蚀性，使用时应注意。溅到身上时，用大量水冲洗，避免吸入或接触皮肤。

  - 水，GB/T 6682，三级。

  - 氢氧化钠溶液：40g/L。

  - 甲基苯骈三氮唑标准溶液：100mg/L。

称取0.100 0g甲基苯骈三氮唑，精确到0.2mg，加入2mL氢氧化钠溶液，使之溶解，然后转移到1L容量瓶中，并用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含有0.1mg甲基苯骈三氮唑。

- 仪器设备

一般实验室用仪器和下列仪器。

紫外-可见分光光度计

石英吸收池：1cm。

容量瓶：100mL。

烧杯：100mL。

- 分析步骤

- 标准曲线的绘制

分别移取0.0mL 、0.50mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL、20.00mL甲基苯骈三氮唑标准溶液于6个100mL的容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，该系列溶液甲基苯骈三氮唑的浓度分别为0.0mg/L、0.5mg/L、2.0mg/L、5.0mg/L、10.0mg/L、20.0mg/L。将上述溶液各倒入一只100mL烧杯中，分别加入1mL氢氧化钠溶液，摇匀。使用分光光度计，用1cm石英吸收池，在278nm波长处，以空白溶液做参比测定吸光度。以甲基苯骈三氮唑的含量（mg/L）为横坐标，相对应的吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。

- 测定

将经慢速滤纸过滤后的冷却水试样移取100mL至烧杯中，加入1mL氢氧化钠溶液，摇匀。将摇匀后的试样直接置于1cm的石英吸收池中，以空白溶液做参比，在278nm处测定试样的吸光度。

- 结果计算

水样中甲基苯骈三氮唑含量以质量浓度ρ计，数值以毫克每升（mg/L）表示，按式（1）计算：

ρ=ρ0 ……………………………（1）

式中：

ρ0-从校准曲线上查出的甲基苯骈三氮唑的含量的数值，单位为毫克每升（mg/L）。

- 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果。水样两次平行测定结果的绝对差值不大于0.1mg/L。

参 考 文 献

[1] HACH UV Photolysis Method -1.0-16.0mg/L BTA/1.0-20.0mg/L TTA-Method 8079.