| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

T/

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

T/XXX XXXX—XXXX

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

聚变堆面向等离子体材料电子束

高热负荷测试方法

Electron Beam High Heat Load Testing Method for Plasma Facing

Materials in Fusion Reactors

征求意见稿

（本草案完成时间：20250525）

发布

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 测试原理	2

5 测试设备及要求	3

6 测试材料要求	6

7 高热负荷实验分类	6

8 高热负荷测试过程	9

9 高热负荷测试后分析	11

10 测试报告	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：核工业西南物理研究院。

本文件主要起草人：封范、练友运、王建豹、王子杰、刘春佳、史英丽、金羽中、罗泉祥、秦思贵、欧阳慧、于宏新、刘翔。

本文件首次发布。

本文件不意味着列出了所有的与其使用相关的安全考虑，如果有安全考虑的话，本文件的使用者有责任在使用前熟悉所有危险，包括在相应由制造商供货的产品/材料安全数据中所确定的危险因素，并有责任制订相应的安全和健康规程，以及确定规定限制的适用性。

聚变堆面向等离子体材料的电子束高热负荷测试方法

范围

本文件规定了聚变堆面向等离子体材料的电子束瞬态高热负荷和稳态热负荷测试的测试原理、测试材料要求、测试设备、测试环境、测试步骤和测试报告等。

本文件适用于聚变堆面向等离子材料及水冷模块的耐高热负荷性能及寿命测试。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

GB/T 4960.9 核科学技术术语；

GB/T 19870 工业检测型红外热像仪；

GB 5959.7 电热装置的安全 第7部分：对具有电子枪的装置的特殊要求；

GB/T 10066.7 电热装置的试验方法 第7部分：具有电子枪的电热装置；

ISO 14744 电子束焊机的验收检验；

GB/T 20967 无损检测 目视检测 总则；

GB/T 40810.1 产品几何技术规范（GPS） 生产过程在线测量 第1部分：几何特征（尺寸、表面结构）的在线检测与验证；

GB/T 32563 无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法；

术语和定义

除国标GB/T 4960.9术语规定外，下列术语和定义适用于本文件。

  - 面向等离子体材料 Plasma facing materials

指在磁约束核聚变装置中直接面向高温等离子体的材料，按位置和功能的不同，可分别用于第一壁、偏滤器和限制器；面向等离子体材料的候选材料包括碳基材料、铍和钨等。

  - 水冷模块  Water cooling mock-up

指将面向等离子体材料与热沉材料连接而成具有主动水冷结构的测试样件。

  - 瞬态高热负荷 Transient high heat load

由聚变堆装置内等离子体不稳定性导致的、等离子体在短时间内轰击面向等离子体材料而产生的热效应，按不稳定时间的长短可分为边缘局域模、等离子体破裂和垂直位移事件。本文件中指电子束在短时间内对材料及模块表面的热加载。

  - 稳态高热负荷 Steady high heat load

聚变堆装置内等离子体（芯部）正常运行时等离子体轰击材料表面产生的热效应，本文件中指电子束加载时模块表面温度与冷却水温度达到热平衡状态时的热负荷。

  - 边缘局域模 Edge Localized Modes

边缘局域模发生在托卡马克装置等离子体边界区域，是该区域发生的磁流体不稳定现象。它是磁约束核聚变等离子体中的一种重要现象，会导致等离子体形状振荡和粒子损失，从而影响等离子体的约束性能和稳态运行。

  - 等离子体破裂 Plasma disruption

等离子体在某种原因下发生瓦解的现象，在磁约束聚变等离子体中等离子体破裂是一种常见的现象，造成等离子体破裂的原因有多种，如高能量粒子碰撞、磁场扰动、粒子逃逸等。等离子体破裂会导致等离子体约束性能下降，大量粒子轰击到器壁，同时会产生强烈的电磁扰动和热负荷，对等离子体的运行和控制产生不利影响。

  - 垂直位移事件 Vertical displacement event

磁约束聚变等离子体中磁场的变化会引起等离子体的位移和运动，等离子体在垂直方向上发生的位移事件称为垂直位移事件。这种事件会导致等离子体约束性能下降，大量粒子轰击到器壁，同时会产生强烈的电磁扰动和热负荷，对等离子体的运行和控制产生不利影响。

  - 吸收功率密度 Absorbed power density

材料或模块表面在单位面积内吸收的电子束功率，单位W/m2。

  - 吸收能量密度 Absorbed energy density

材料或模块表面在单位面积内吸收的电子束能量，单位J/m2。

测试原理

在聚变堆装置内部，面向等离子体材料会受到中子、离子、高热负荷这三重辐照，本测试主要利用高能电子束对面向等离子体材料的高热负荷进行模拟，从而对其高热负荷性能进行评估。本测试采用高能电子束对面向等离子体材料对辐照，高能电子束以极高频率在在材料表面进行快速均匀扫描从而实现对材料的均匀加热（扫描方式如图1所示）。电子枪钨阴极射出的自由电子经加速电压加速，通过电磁线圈会聚成一束高功率密度的电子束；当高能电子束冲击到工件时，电子束的动能立即转变成为热能，产生出高温；从而模拟聚变堆高热负荷对面向等离子体材料和模块的表面进行均匀加热，同时通过冷却水将沉积的热量带走，具体的实验过程及设备见图2。采用红外测温方法实时观察模块表面温度变化，采用热电偶对水冷模块的界面和体温度进行测量。最终根据测试中材料表面温度变化和测试前后材料表面形貌变化、模块界面缺陷产生等对材料和模块的耐高热负荷性能和寿命进行评估。

电子束扫描轨迹示意图

图2 设备示意图

测试设备及要求

设备主体

设备由以下功能系统构成：电子枪系统、真空系统、控制系统、冷却水系统、数据采集和监测系统组成。电子枪系统提供高能电子束并通过电磁场实现电子束在模块表面指定区域的高速扫描加热；真空系统为电子束提供工作的真空环境；控制系统主要用于电子枪、真空室的控制以及安全互锁；冷却水系统通过模块内置流道带走电子束沉积在模块表面的热量；数据采集系统用于测试数据的采集和监控。

电子枪系统

电子枪分为两类：（1）高能焊接用电子枪和（2）大功率熔炼枪。两类电子枪的组成和测试方法一致。电子枪的功率应满足待测材料和模块的加热需求；电子枪对材料或模块的加热应保证加热的均匀性。（扫描频率）

建议：高能焊接用电子枪的加速电压不宜超过150kV，扫描频率不宜低于10kHz，电子束束斑直径不宜超过2mm；大功率熔炼枪加速电压不宜超过60kV，扫描频率不宜低于1kHz，电子束束斑直径不宜超过10mm。其它要求参考ISO 14744和GB/T 10066.7。

冷却水系统

冷却水系统的主要参数为冷却水压力、流量和温度；对于面向等离子体材料的高热负荷实验，冷却水温度为室温；对于模块实验，冷却水为常温水或高温高压水。

真空系统

为了保持电子束在模块表面的聚焦效果，样品真空室真空度在测试时应低于3×10-2 Pa。

控制系统

控制系统用于电子枪、真空室、冷却水系统的控制，为保护人员、设备和实验的安全，控制系统应具有安全互锁功能。

数据采集和监测系统

该系统包括了红外热像仪、红外测温仪、热电偶、监控设备以及数据采集设备；其中，红外热像仪、红外测温仪用于监测材料和模块的表面温度变化以及温度分布。热电偶用于冷却水温度的监测、材料体温和模块界面温度的测量；监控设备用于屏蔽房以及真空室内部的监测；数据采集设备用于温度、电流、电压、流量、压力、红外测温仪等的数据记录。

测温设备的温度标定

在高热负荷实验过程中，需要对样品的表面温度和水冷模块的界面温度进行测量。表面温度主要通过红外测温仪和红外热像仪测量；所选红外测量设备的测量量程需要覆盖高热负荷的引起的材料温度范围。其中，瞬态高热负荷实验由于电子束作用的时间极短，样品的表面温度需要高速红外测温仪进行测量，设备的响应时间需要小于10μs。对于稳态热负荷实验，其表面温度测量可以利用单色和双色的红外测温仪进行测量；表面温度分布通过红外热像仪测量，红外热像仪应满足GB/T 19870要求。。

推荐标定方法：

红外热像仪和红外测温仪的测温原理均基于发热物体的红外辐射特性，其测温准确性与被测样品的红外发射系数密切相关。因此在高热负荷实验之前，需要对红外热像仪和红外测温仪进行校准，得到该轮实验所用材料的红外发射系数。图3为温度校准的示意图，在被测材料的侧面打孔（孔位于上下表面中间位置），热电偶固定在孔中，并将被测样品悬空固定。利用电子束装置加热样品直到样品达到热平衡（热电偶温度维护不变），调整红外热像仪和红外测温仪的红外发射系数，使其与热电偶温度一致。此时，可以确认材料在该温度下的红外发射系数。通过此方法得到一系列的红外发射系数，将测量值输入红外测温仪或者红外热像仪，得到该轮实验所用材料的红外发射系数。标定过程应采用至少2根热电偶。

热电偶

热电偶

样品

图3 校准红外热像仪和红外测温仪的示意图

采用K型铠装热电偶对红外测温设备进行室温-1200°C范围内的温度标定，采用铂铑或钨铼铠装热电偶对红外测温设备进行1200-2000°C范围内的温度标定。采用双色红外测温仪对红外测温设备进行超过2000°C的温度标定。

红外诊断设备温度标定步骤如下：

- （1）电子束高热负荷设备开机，打开真空室。

- （2）真空室中装入用于红外测温设备温度标定用的试样，在试样中插入至少2根测温用热电偶；将试样置于红外热像仪和红外测温仪的测温区域内。

- （3）关闭真空室，抽真空；待至目标真空度，加载电子枪高压，采用低功率电子束加热试样，使样品达到热平衡；每隔50-100°C对样品进行加热。

（4）记录热电偶温度读数；调整红外热像仪和红外测温仪的红外发射系数，使其与热电偶温度一致。

安全

设备须取得射线装置许可证，操作人员持有辐射安全和防护证书，配备有辐射监测仪器，有完善的辐射事故应急预案。其它安全防护依据GB 5959.7执行。

人员资质

从事电子束高热负荷测试的人员，须经上岗培训和安全培训，熟悉相关专业知识和安全规范方可上岗。操作人员需严格按照设备安全操作规程进行测试和记录。从事本工作2年以上人员可以对检测结果进行评定，并签发报告。

测试环境

测试设备须取得射线装置许可证。

配备有辐射监测仪器、个人计量仪，有完善的辐射事故应急预案。

测试环境要求如下：常温，常压，空气相对湿度≤70%；无强电磁场干扰电子束；无震动、噪声和灰尘污染。

测试材料要求

取样要求

所有测试样品取样时需标明材料状态及变形方向。

测试要求

瞬态高热负荷：一般用于材料测试，测试样品尺寸须大于热加载面积，厚度建议大于2mm。材料应使用240-1200号砂纸进行表面的机械磨光处理，再用金刚砂抛光膏进行机械抛光，制备成为无宏观缺陷的样品。

稳态高热负荷：一般用于模块测试，测试前模块须去除表面油污及氧化层，建议使用1200目砂纸打磨处理。

协同高热负荷：一般用于模块测试，测试前模块须去除表面油污及氧化层，建议使用1200目砂纸打磨处理。

高热负荷测试分类

瞬态高热负荷实验

瞬态高热负荷实验主要分为模拟边缘局域模、等离子体破裂和垂直位移事件三类。这三类事件均会在极短的时间内在材料表面沉积大量的热，导致材料表面发生不同的损伤。因此瞬态高热负荷实验主要根据这三类事件的持续时间对相关材料进行测试。

（1）模拟边缘局域模的瞬态高热负荷实验单次持续时间不超过1ms；基体温度为室温-1000℃，其中升温实验可通过加热炉等对测试样品进行升温；脉冲循环次数不低于100次，间隔时间需确保基体温度恒定（建议大于3s），吸收功率密度不低于100MW/m2。

（2）模拟等离子体破裂的瞬态高热负荷实验持续时间约为2~5ms；基体温度为室温-1000℃，可通过加热炉对测试样品进行升温；脉冲循环次数1-100次，间隔时间大于3s, 吸收能量密度不低于1MJ/m2。

（3）模拟垂直位移事件的瞬态高热负荷实验持续时间约为100~300ms；脉冲循环次数为1次，吸收能量密度不低于10MJ/m2。推荐采用水冷模块进行测试。

测试样品尺寸（推荐为方形）为(10~15)mm × (10~20)mm，厚度不低于2mm；电子束辐照区域根据瞬态高热负荷的功率密度和电子枪功率进行计算，辐照面积一般不小于3mm × 3mm。实验过程中通过热电偶或红外测温设备记录材料的基体温度；通过高速红外测温仪记录瞬态高热负荷实验过程中的辐照区域的表面温度变化。瞬态高热负荷实验的电子束的扫描频率不低于10kHz，材料对电子束的吸收功率密度通过下面的计算公式得到：

Pabs=U × I × αS

公式中：

Pabs ——吸收功率密度，单位为W/m2

U ——加速电压，单位为V

I ——加载电流，单位为A

Α ——电流吸收系数，无量纲。α为吸收电流与入射电流的比值，通过数据采集系统得到；对于钨基面向等离子体材料也可以采用55%的电流吸收系数。

S ——电子束辐照面积，单位m2。

稳态高热负荷实验

目的：稳态高热负荷实验主要考核水冷模块的面向等离子体材料耐高热负荷性能以及模块各界面的连接性能。

稳态高热负荷实验有两种实验模式：筛选实验和热疲劳实验。筛选实验通过逐步增加高热负荷进行，初步考察水冷模块的连接质量，并揭示水冷模块的极限祛热能力；热疲劳实验则循环加载某一功率密度的热负荷，每一循环包括加热和冷却两个阶段，典型的加热持续时间从10s到连续工作，主要取决于水冷模块达到热平衡的时间，循环加载实验用来考察水冷模块的面向等离子体材料以及连接界面的耐热高热负荷性能。在这些实验当中，当加载热负荷过高或循环次数过多导致模块出现损伤或失效，可以直接通过表面过热进行观察。

实验过程中通过红外测温仪和红外热像仪监控水冷模块的表面温度；通过热电偶监测水冷模块的体温度以及界面温度；通过热电偶监测水冷模块的进出口水温变化。稳态热负荷实验吸收功率密度通过水冷模块进出口水温、冷却水流量和电子束加载面积计算：

Pabs=Cp × ( Toutlet - Tinlet ) × vS

式中：

Pabs ——吸收功率密度，单位为W/m2；

v ——为冷却水流速，单位为kg/s；

Cp ——水的比热容，单位为J/(kg·℃)；

Toutlet ——电子束加载时水冷模块的出水口冷却水温度，单位为℃；

Tinlet ——电子束加载时水冷模块的入水口冷却水温度，单位为℃；

S ——电子束加热面积，单位为平方米（m2）。

瞬态和稳态高热负荷协同实验

瞬态和稳态高热负荷协同实验采用水冷模块考核面向等离子体材料的耐高热负荷性能。瞬态热负荷主要模拟边缘局域模，单次持续时间不低于0.2ms（建议0.5ms），脉冲循环次数 不低于10000次（建议50000次），频率为1-50Hz（建议20Hz）；

建议：高能焊接用电子枪加载面积：(4-6)mm × (4-6)mm；大功率熔炼枪加载面积的直径为电子束的直径（6-10mm），采用电子束的半高宽区域为有效加载面积。

稳态高热负荷加载面积为模块面向等离子体材料的整体表面；典型的电子束扫描轨迹如图4所示。实验过程中通过红外测温仪和红外热像仪监控水冷模块的表面温度；通过高速红外测温仪监控瞬态热负荷区域的温度变化；通过热电偶监测水冷模块的体温度以及界面温度；通过热电偶监测水冷模块的进出口水温变化。对于钨基面向等离子体材料，瞬态和稳态高热负荷协同实验的电子束吸收系数选择55%。

图4 瞬态和稳态高热负荷协同实验的电子束扫描轨迹

高热负荷测试过程

瞬态高热负荷测试

测试前准备

瞬态高热负荷实验测试样品的制备过程如下：通过机加工方式将面向等离子体材料进行切割；材料的尺寸参考6.1 瞬态高热负荷实验。利用240-1200号砂纸进行表面的机械磨光处理，再用金刚砂抛光膏进行抛光，制备成为无表面缺陷的样品。

测试样品安装：对于室温实验，将测试样品安装在水冷铜靶上，利用螺钉和夹具将样品固定，保持样品与水冷铜靶充分接触；调节水冷铜靶的冷却水温度，以确保达到实验的测试要求。对于加热实验，将将测试样品安装在真空室内用加热炉内，利用螺钉和夹具将样品固定，保持样品与加热炉的样品台充分接触；实验过程中样品台与加热炉的加热体进行绝缘。必须保证测试材料处于电子束可扫描区域，材料的测试区域还需要同时处于热像仪和监控相机等设备的可观测区域之内。

红外测温设备和热电偶准备：高速红外测温仪需对准瞬态热负荷区域的中心部位；热电偶与测试材料接触，用于记录材料的温度变化；热电偶与加热炉的样品台接触；开启数据采集系统，用于实验过程的数据记录。

测试过程

根据电子束高热负荷实验设备的操作规程进行操作，确保屏蔽门关闭以及屏蔽门与电子枪之间的安全互锁。

选取电子束扫描加载图形，对测试样品的实验区域进行瞬态热负荷实验；根据本轮次实验要求选择实验参数，选择合适的扫描面积、电子束持续时间以及冷却时间、扫描次数等。

实验过程中，通过采集系统记录实验过程中的真空、温度等数据；通过高速红外测温仪记录实验区域的温度变化，并通过高速红外测温仪确认瞬态高热负荷的实验次数。

稳态高热负荷测试

测试前准备

稳态高热负荷实验所用测试样品为水冷模块。水冷模块通过焊接方法制备，需要对水冷模块进行如下检测：目视检测，参考GB/T 20967；尺寸检测，参考GB/T 40810.1；超声检测，参考GB/T 32563；水压或者气压测试，参考GB/T150.4。对水冷模块的面向等离子体材料表面进行预处理，表面可以为机械研磨或者砂纸打磨表面，表面粗糙度小于1.2；并确保表面无缺陷以及杂质。

测试样品安装：将水冷模块的冷却水进出口与高热负荷设备对应的冷却水进出对接，确保连接处密封；必须保证水冷模块处于电子束可扫描区域、热像仪和监控相机等设备的可观测区域之内；待测面应尽量处于水平状态；对于大功率熔炼枪，建议采用水冷铜板遮挡保护模块目标测试区域边缘，挡板与模块均需固定，且二者表面不可接触。水冷模块安装完成后，需通水确保水冷模块与高热负荷设备冷却水管连接处无渗漏；调节冷却水流量、压力和入口温度达到测试要求。

红外测温设备和热电偶准备：红外热像仪需对准水冷模块，确保红外热像仪的视场能覆盖水冷模块；红外测温仪需对准水冷模块的目标区域；热电偶与水冷漠块测试区域接触；开启数据采集系统，用于实验过程的数据记录。

测试过程

根据电子束高热负荷实验设备的操作规程进行操作，确保屏蔽门关闭以及屏蔽门与电子枪之间的安全互锁。

选取电子束扫描加载图形，对测试样品的实验区域进行瞬态热负荷实验；根据实验参数，选择合适的扫描面积、电子束持续时间以及冷却时间、扫描次数等。根据8.2 稳态高热负荷实验加载筛选实验和热疲劳实验。开启电子束，在低功率下聚焦电子束，调整扫描区域位置和大小，使其完全覆盖测试区域；确保水冷漠块的传热效果。

实验过程中，通过采集系统记录实验过程中的真空、温度、水压等数据；通过红外测温仪记录实验区域的温度变化，并通过红外热像仪记录实验过程中水冷模块的的表面温度变化。

筛选实验：筛选实验的电子束加载需要使水冷模块达到热平衡，建议筛选实验的电子束扫描持续时间不低于30s；根据实验要求，需逐渐提高电子束功率，建议每一步的的吸收功率密度增加0.5-1MW/m2；建议筛选实验的循环次数为1-5次；水冷模块通过筛选实验后才能进行热疲劳测试。筛选实验过程中采用热像仪观察并记录模块表面温度分布数据，密切观察模块表面温度情况，模块表面出现不可接受热斑或整体过热均需要暂停测试，通过分析后确认是否进行下一步实验。

热疲劳实验：对经过筛选实验的水冷模块进行热疲劳实验，根据实验要求固定吸收功率密度。对于面向等离子体材料稳态高热负荷实验，建议吸收功率密度范围为10-25 MW/m2，电子束扫描持续时间不低于10s，循环次数不低于100次。每隔一定循环次数采用红外热像仪、数据采集系统记录水冷模块在实验过程中的温度变化，关注模块表面最高温度随循环次数的变化，当出现不可接受的热斑或整体过热时均需暂停测试，通过分析后确认是否进行后续的循环实验。

瞬态和稳态高热负荷协同测试

测试前准备和实验过程与稳态高热负荷实验一致，参考8.2。

高热负荷测试后分析

面向等离子体材料的分析

需要对电子束瞬态和稳态高热负荷实验后的面向等离子体材料进行分析，主要的分析测试内容如下：

- 表面形貌和组织分析：利用表面轮廓仪、金相显微镜和扫描电镜对高热负荷区域的表面形貌变化进行分析，如实验前后的表面粗糙度变化、表面的熔化状态、裂纹的形态和密度、表面再结晶区域及深度等

材料的力学性能：通过硬度计、万能试验机对高热负荷区域的硬度、强度、塑性等进行分析。

水冷模块的分析

- 对水冷模块进行目视检测和连接界面的超声检测。

- 对水冷模块进行切割，对连接界面的裂纹、组织变化等进行分析。

测试报告

测试报告应包括但不限于以下内容：

- 测试目的：描述本次高热负荷测试的目的；

- 测试样品描述：包括材料的种类、尺寸等；水冷模块的种类、焊接方式、超声检测、水压或者气压

- 测试结果；

- 高热负荷测试参数：包括各种测试条件，如测试功率密度、冷却水参数、热循环次数、测试区域要求、吸收系数等；

- 测试过程中记录：包括测试日期、测试人员；红外热像仪和红外测温仪记录表面温度，数据采集系统记录表面温度、界面温度、水温、流量、水压、循环次数等；

- 测试结果及结论：根据实验结果得出测试结论。