ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团  体  标  准

T/CNEA XXXXX—XXXX

核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法

Method for Internal Pressure Creep Test of Sealed Zirconium Pressure Tube for Nuclear Power Reactor

（本稿完成日期：2024.3）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 试验原理	1

5 试验材料	1

6 试验要求	1

7 试验报告	5

前  言

文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

本文件起草单位：上海核工程研究设计院股份有限公司、国家电投集团中央研究院、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院、国核宝钛锆业股份公司。

本文件主要起草人：崔严光、张华锋、陆辉、王卫军、卢俊强、刘洋、杨忠波、张天广

考虑到本标准中的某些条款可能涉及专利，中国核能行业协会不负责对任何该类专利的鉴别。

本文件为首次发布。

压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材

# 范围

本文件规定了核电厂用锆合金管材的密封管法内压蠕变试验的技术要求，包括规范性引用文件、术语和定义、试验原理、材料、试验要求和试验报告等内容。

本文件适用于核电厂用锆合金管材的密封管法内压蠕变试验。

其他高温承内压管的内压蠕变试验可参照执行。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.2 金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10623 金属材料 力学性能试验术语

# 术语和定义

无。

# 试验原理

将两端焊接端塞、经预充惰性气体带压密封得到的具有一定内压的密封管，加热至规定温度并保持一定时间，测量密封管的外径，确定内压蠕变应变，获得内压蠕变应变时间曲线即内压蠕变曲线，进行数据分析测定锆合金管的稳态内压蠕变速率。

# 试验材料

内压蠕变锆合金密封管内充施压介质应采用氩气、氦气等惰性气体，体积分数应不小于99.99%。

密封端塞宜采用与测试密封管相同材质的棒材或Zr-4合金棒材。

# 试验要求

试验内容

对锆合金密封管开展不同温度、内压组合条件下的长期内压蠕变性能试验。

试验方法

试验设备和仪器

加热炉应具有足够的均温区，对于单个试样试验时均温区长度应不小于试样计算长度的1.2倍，对于多个试样试验时均温区在各个方向上应不小于最外围试样区域的1.2倍。

加热炉：工作温度不小于500℃，均温区的温度偏差及均匀度应符合表1的规定，宜采用三区域独立控温的管式电炉。

热电偶：精度Ι级。

温度控制和测量应采用显示精度为0.3级或更高精度的仪表，温度补偿系统的补偿精度应在±2℃之内。

锆合金密封管应防高温下的氧化，宜采用抽真空保护或充惰性气体保护，如采用抽真空保护的工作真空度宜不小于1×10-2帕。

高压密封压力测量应采用精度0.5级的压力传感器及相应的显示仪表。

外径测量：可通过高精度自动激光测径仪测量，测量精度至少为2微米。

壁厚测量：可采用气动量仪或其它方法进行测量，测量精度至少为5微米。

千分尺：精度0.001毫米。

游标卡尺：精度0.02毫米。

试验使用的所有计量仪器应按相应的标准要求定期进行检定，对于试验时间超过标准规定检定周期的热电偶应在试验结束时检定。

表1  试验温度的偏差及均匀度

| 试验温度 | 温度偏差 | 炉温梯度 |
| --- | --- | --- |
| T≤600℃ | ±3℃ | 3℃ |
| 600＜T≤800℃ | ±4℃ | 4℃ |
| 注1：炉温梯度，是指试验中任一瞬间试样有效尺寸范围内温度的最高值与最低值之差。 注2：试验温度测量时应考虑对热电偶及测量仪器误差的修正。 |  |  |

试验样品

取样

锆合金管切割宜采用车床从管材上切取，加工过程中应使样品表面缺陷或残余变形降到最低。有效长度应大于10倍锆合金管外径，其两端面应垂直于锆合金管轴线。

样品初始尺寸测量

在内压蠕变锆合金密封管端塞上进行测量位置标记，使用自动激光测径仪进行外径测量，轴向方向每间隔2毫米测量一个点，圆周方向间隔30°测量一次，共测量五次，所有外径数据平均后获得初始外径，采用气动测量仪轴向每隔2毫米测量一个点，圆周方向间隔30°测量一次，所有内径数据平均后获得初始内径。

内压蠕变锆合金密封管结构

内压蠕变锆合金密封管包括上端塞、下端塞，锆合金管、上端加强环、下端加强环。推荐采用图1形式。

图1  内压蠕变锆合金密封管结构示意图

上、下端塞

上、下端塞应选用强度与焊接性能与锆合金管度相当或更好的材质制作，在正式内压蠕变锆合金密封管制作前，应完成焊接工艺验证，包括金相检查、X光探伤、焊缝拉伸测试、氦检漏、正压检漏，必要时进行高压打压测试，确保上、下端塞环焊缝强度及密封性满足试验要求。

上、下加强环

上、下加强环应选用线膨胀系数略小于端塞及锆合金管的金属或合金材料，宜采用可伐合金或钼合金，上、下加强环内径应略小于上、下端塞外径，加强环在靠近锆合金管一侧应加工圆角。

内压蠕变锆合金密封管制备

内压密封管制备可采用图2所示的流程进行，取样获得的合格锆合金管应采用验证过的焊接方法和焊接工艺进行上、下端塞的环焊缝焊接，焊接后应进行氦检漏及X光探伤，检测合格后可采用氩弧焊或激光焊进行高压堵孔，高压密封后应采用背压法进行全密封性检测。

高压堵孔焊接工艺应经过焊缝强度及密封性验证，同时应完成密封压力准确性验证，压力准确性验证可采用刺孔气体标定法进行。

用于正式试验的内压蠕变锆合金密封管不同压力参数下应抽取一个样品进行压力准确性检测，应保证预充压偏差小于5%。

预充压力计算应采用实际气体状态方程由试验前确定的周向应力值采用公式（1）推导出试验温度下的密封管内压值。

P=σ×2δ0/Dc………………………………………………（1）

式中：

P ——高温下密封管内压，单位为兆帕，结果保留至0.01兆帕；

σ——试验前确定的周向应力，单位为兆帕；

δ0——高温下锆合金管初始壁厚，单位为毫米，结果保留至0.001毫米；

Dc——高温下锆合金管初始中径，单位为毫米，结果保留至0.001毫米。

高温下锆合金管初始壁厚及中径应根据室温测量的初始壁厚及中径结合热膨胀系数计算获得。

内压蠕变锆合金密封管室温预充内压应采用充入气体实际气体状态方程计算，同时应考虑热膨胀内压蠕变锆合金密封管内部容积变化。。

图2  内压密封管制备流程图

试验步骤

正式试验步骤具体如下：

（1）试验前，按照测量位置标记放置内压蠕变锆合金密封管，并在轴向距下端塞底部20毫米处开始每隔2毫米测量一点，周向每隔30°重复轴向测量位置测量包壳管壁厚和外径，共测量五次，分别取平均值。

（2）内压蠕变锆合金密封管应采用上端塞吊装的方式安装在内压蠕变加热炉内。

（3）采用真空机组抽真空，待真空度优于10-3帕，设定好升温保温及降温程序开始升温至试验温度，保温半小时，当温度值及温度梯度均满足要求时，开始记录蠕变时间。

（4）开始保温，累计一定时间，冷却取出，以包壳管试验件中点为中心，2毫米为步长，中心两侧各测量40个点的外径值。在每一个测量点上，每隔30°测量一次外径，共在这一点测量五次外径值。

（5）重复（2）~（4），继续试验，每一定时间测量包壳试验件外径，直到蠕变速率稳定或达到试验规定的时间，试验结束。。

试验数据记录

试验需要记录的参数与条件包括：

（1）试验温度；

（2）室温下试验件内部气体压力；

（3）试验温度下试验件周向应力；

（4）试验前后试验件外径；

（5）试验前试验件壁厚；

（6）试验件蠕变应变。

试验条件

试验期间应控制试验温度偏差为±3℃，升温过程中任何时间试验件温度不得超过规定温度所允许的偏差。如果超出，应在报告中注明。

内压蠕变锆合金密封管泄氦漏率不超过1.3310-9帕·立方米/秒，试验结束应对内压蠕变锆合金密封管内压进行刺孔验证，刺孔气体标定可采用图3所示装置。

图3 刺孔气体标定装置

# 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——材料和试验件标识；

——试验件尺寸；

——规定温度以及如果超出偏差范围的显示温度；

——室温下试验件内部气体压力；

——试验温度下试验件周向应力；

——试验前后试验件外径；

——试验前试验件壁厚；

——试验件蠕变应变；

——试验件内压刺孔验证结果。

_________________________________