ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂一回路冷却剂

硼酸的测定 滴定法

Nuclear power plant

Determination of Boric acid Content Potentiometric Titrator

（本稿完成日期：2024.3）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　测量原理	1

5　试剂和材料	2

6　仪器和设备	2

7　样品	2

8　分析步骤	2

9　结果计算	3

10　精密度	3

11　质量保证和控制	4

12　试验报告	4

13　安全注意事项	4

附录A　（资料性）　仪器参考工作参数	5

附录B　（规范性）　元素分析的推荐波长	6

附录C　（资料性）　本方法使用仪器检测限及方法定量限	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口。

本文件起草单位：上海核工程研究设计院股份有限公司、杭州谱育科技发展有限公司、苏州热工研究院有限公司、裕深智能科技（上海）有限公司、山东核电有限公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中核核电运行管理有限公司、华能山东石岛湾核电有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司。

本文件主要起草人：于淼、桂璐廷、王芳、夏晓峰、卢水淼、施阳阳、林根仙、刘灿帅、袁彬、程彦翔、王宇宙、张龙、杨顺龙、操容、吴申奥、刘新福、马倩、陈曦、孟鸿强、黎良斌、陈伟忠。

本文件为首次发布。

核电厂一回路冷却剂 硼酸的测定 滴定法

警示——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问 题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1范围

本标准规定了核电厂一回路水中硼酸浓度测定的方法。

本标准适用于核电厂各种含硼介质中硼酸浓度的测定，本方法定量限为0.015g/L。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

DZ/T 0064.45-2021 地下水质分析方法 第45部分：硼量的测定甘露醇碱滴定法

3术语和定义

3.1滴定分析：

滴定分析是将已知浓度的标准溶液滴加到被测物质的溶液中直至所加溶液物质的量按化学计量关系恰好反应完全，然后根据所加标准溶液的浓度和所消耗的体积，计算出被测物质含量的分析方法。由于这种测量方法是以测量溶液体积为基础，故又称为容量分析。

3.2电极

电化学传感器，简称电极。滴定用电极分为指示电极和参比电极，二者结合为复合电极，用来测量溶液中特定离子活度变化，将化学信号转为电信号，转化关系为能斯特方程。

4 原理

硼酸是一种弱酸，不能用标准碱溶液直接进行定量滴定。当硼酸溶液中加入甘露醇后，甘露醇会与硼酸生成络合酸，可转化成一种较强的酸，这时就可以用氢氧化钠标准溶液直接进行滴定，滴定仪在整个滴定过程中检测到pH变化率最大值时所对应的浓度为硼酸浓度，其反应式为:

C6H8(OH)6 + H3BO3 → C6H8(OH)4 ·HBO3 + 2H2O

C6H8(OH)4 ·HBO3 + NaOH  → C6H8(OH)4 ·NaBO3 + H2O

如果硼酸溶液里含有碱性物质或酸性物质时，需调整溶液pH值为5.4左右后，再进行滴定。

5 试剂或材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂。

5.1 pH 标准缓冲溶液：pH = 6.86；pH = 9.18 (25℃)；保质期7天。

5.2甘露醇(AR级)，未开封保质期为5年，开封后保质期为1年。

5.3硼酸标准溶液。

5.4氢氧化钠溶液（0.1000mol/L）

5.4.1配制：称取4g固体氢氧化钠(GR优级纯)溶于除盐水中，稀释至1L，待标定。

5.4.2标定：用干燥洁净的100mL烧杯，称取基准邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4) 0.2000g左右，再加80mL除盐水完全溶解，以氢氧化钠溶液滴定，作三个平行样，取平均值。氢氧化钠标定三次结果与平均值的相对误差的绝对值不超过1%，如不符合要求，继续做平行测定，直至满足要求为止。

5.5邻苯二甲酸氢钾(GR级)：用称量瓶装一定量的基准邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4) 在105~110℃温度下烘干至恒重备用。每月需重新烘干，未开封保质期为 5 年，开封后保质期为1年。

5.6电极填充液：3mol/L KCL溶液。

6 仪器设备

6.1 自动滴定仪

6.2 磁力搅拌器或电动搅拌器。

6.3 100mL烧杯。

7 实验步骤

7.1测量前的准备

检查试剂瓶的试剂和pH电极添充液的液位，检查滴定管线有无气泡,每天用H3BO3标准检查NaOH浓度，应保证测量在规定的误差范围内。

7.2 样品测量

根据下表格的H3BO3溶液浓度范围，吸取一定体积样品,置于200mL烧杯中；然后加除盐水至80mL体积，再加入适量甘露醇（大约1g，根据样品含量可酌情减少或增加），将复合电极和滴定管插入100mL烧杯中的溶液中，启动仪器开始自动滴定。

样品取样体积表格如下：

| 序号 | CH3BO3( g/L) | 取样样品V(mL) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.015≤C＜0.5 | 80 |
| 2 | 0.5≤C＜2 | 40 |
| 3 | 2≤C＜5 | 10 |
| 4 | 5≤C＜10 | 5 |
| 5 | 10≤C＜25 | 2 |

7.3 计算公式

RS=EP1C01*C02*C03/C0；

RS:样品H3BO3浓度 mg/L；

EP1:等当点时消耗NaOH溶液的体积 ml；

C01:NaOH浓度 mol/L；

C02:1000；

C03:61.83g/mol；

C0:样品重量 g

8 结果表示

测定结果保留三位有效数字。

9质量保证与质量控制

9.1 仪器的定量限为0.015g/L。

9.2 硼酸标准浓度为6g/L时，测量值与标准值的相对误差的绝对值≤3%。

9.3 硼酸标准浓度为0.3g/L时，测量值与标准值的相对误差的绝对值≤10%。

9.4 每批样品至少测定10%的平行双样，样品数量少于10个，应至少测定一个平行样，两次平行样滴定结果的相对误差的绝对值不超过2%，如果平行测定不符合要求，继续做平行测定，直至满足要求为止。

10注意事项

测量样品前应确保电极填充液处于较高液位，否则应添加电极填充液。

11工业安全及辐射防护规定

11.1 使用的试剂对皮肤均有轻微的腐蚀性，使用时小心溅到皮肤和衣服上。

11.2 操作过程中所接触的均为易碎玻璃器皿，使用时小心打碎玻璃器皿而伤及皮肉。

11.3 部分样品有放射性，在操作和转移样品时要规范操作。

11.4 实验分析时应执行化学实验室相关安全规定。