《核电厂一回路冷却剂 硼酸的测定 滴定法》

编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准是根据中国核能行业协会《关于《核电厂协作方人员出入管理》等51项团体标准通过立项审批的通知》（核协科函（2023）508号）部署，针对安全生产领域展开标准制定。

本标准的主要起草单位为上海核工程研究设计院股份有限公司，标准于2024年2月完成草案编制。

2、主要工作过程

编制组在收集并充分消化吸收国内、外相关标准、期刊论文的基础上，结合核电站一回路样品特点开展方法开发和实验数据收集工作，并制定了标准编制原则。

根据标准编制原则，于2024年2月完成了标准征求意见稿（草案）。随后，编制组内部对草案内容进行了数次校核和修改。

2024年3月，编制组根据内部评审意见对草案进行了修改完善，形成了征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

编制组牵头杭州谱育化学实验室、山东海阳核电化学实验室，根据标准推荐方法，使用多种型号的离子色谱仪顺利完成比对试验。

中国核能行业协会在本标准制定过程提供了形式审查和技术指导。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合一回路加锌技术在国内核电的发展趋势，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准在实施了大量离子色谱仪测量核电厂一回路冷却剂 硼酸的测定 滴定法浓度方法的条件测试和多家试验室实测数据验证的基础上，参考美国核电实验室测试方法，对团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了使用滴定仪测量一回路冷却剂中硼酸的全过程，包括标准溶液配制、样品测量、数据处理、准确度评价等环节建立规范，以大量验证数据作为依据，具备科学性、客观性，从而达到准确测量一回路冷却剂中硼酸的目的。

2、标准主要内容的依据

按GB/T 20001.4—2015的规定，确定本标准总体结构如下：

——范围；

——规范性引用文件；

——原理；

——试剂和材料；

——仪器和设备；

——样品；

——分析步骤；

——结果计算；

——精密度；

——质量保证和控制；

——试验报告；

——安全注意事项。

3、解决的主要问题

在压水反应堆核电机组的一回路冷却剂中，硼酸是一种最为主要的添加剂。硼酸中含有的B-10 同位素是良好的中子吸收剂，而硼酸中B-10 同位素的丰度可以认为是固定不变的常数，通过调整一回路中的硼酸浓度，即可以限制链式反应中的中子产额，从而达到控制反应堆反应性的目的。因此，准确地测量冷却剂中的硼酸浓度，是压水反应堆核电机组化学控制调节的一项核心任务。

由于压水反应堆核电机组的一回路冷却剂以除盐纯水为主体，其中除添加的硼酸外无其他酸性物质，因此，可以通过酸碱滴定的方法来简便快捷地测量硼酸浓度，测得的硼酸浓度通常会转化为硼元素的质量比浓度（以下简称为B浓度）来表示。

硼酸是一种弱酸，不能用标准氢氧化钠溶液直接进行定量滴定。当硼酸溶液中加入甘露醇后，甘露醇会与硼酸生成络合酸，可转化成一种较强的酸，这时就可以用氢氧化钠标准溶液直接进行滴定，滴定仪在整个滴定过程中检测到pH变化率最大值时所对应的浓度为硼酸浓度，其反应式为:

C6H8(OH)6 + H3BO3 → C6H8(OH)4 ·HBO3 + 2H2O

C6H8(OH)4 ·HBO3 + NaOH  → C6H8(OH)4 ·NaBO3 + H2O

当加入的标准溶液NaOH与被测物质H3BO3反应完全时，反应达到等当点（或理论终点）。在酸碱滴定过程中，水样pH值随滴定剂加入体积增加而发生变化的状况可用滴定曲线来描述。滴定曲线可以通过计算， 也可通过实验求得。如图1所示为以0.1000 mol/L NaOH滴定0.1000mol/L HCL 20.00ml的滴定曲线。从曲线形状可以看出等当点pH＝7处存在一个“pH突越”，pH突越范围大小与被滴定酸的强度和浓度有关。

图1 0.1000mol/L NaOH 滴定0.1000mol/L HCL 20.00ml的滴定曲线

上海核工院自主开发了滴定法测定核电厂一回路冷却剂硼酸测定的方法，经验证表明，滴定法在最低检测限满足化学监督要求的前提下，分析效率较高，可准确测量一回路冷却剂硼酸的含量。因此，将滴定法作为测定一回路冷却剂中硼酸的标准测定方法值得推广。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准方法开发的技术路线如图1所示：

一回路冷却剂硼酸测量方法的开发

滴定参数试验

滴定剂浓度试验

整体方法试验

取样体积试验

重复性试验

定量限试验

图1 核电厂一回路冷却水硼酸测量方法开发技术路线图

- 滴定参数试验

测量参数试验是方法开发的核心工作，通过选择滴定剂浓度、取样体积试验等参数，消除分析干扰因素，提升滴定分析准确度。滴定剂浓度及取样体积是电位滴定法的主要工作参数。其中，合适的取样体样可以消耗适量的滴定剂，既加快滴定速度又能确保滴定准确度；适宜的滴定剂浓度也同样可以提高滴定准确度，滴定剂浓度过高会导致滴定体积消耗过少，增加相对误差，滴定剂浓度过低，可能导致滴定剂消耗量过大，降低滴定速度，若单次吸取量不满足一次滴定实验，反而增加滴定剂吸液误差。

- 整体方法试验

整体方法试验采用所选取的测量参数进行标准溶液配制，通过对标准样品的重复测量来验证方法的准确度，通过对多个低浓度样品的重复测量验证仪器的定量限。

  - 滴定剂浓度试验

硼酸是一种弱酸，不能用标准碱溶液直接进行定量滴定。当硼酸溶液中加入甘露醇后，甘露醇会与硼酸生成络合酸，可转化成一种较强的酸，这时就可以用氢氧化钠标准溶液直接进行滴定，滴定仪在整个滴定过程中检测到pH变化率最大值时所对应的浓度为硼酸浓度，其反应式为:

C6H8(OH)6 + H3BO3 → C6H8(OH)4 ·HBO3 + 2H2O

C6H8(OH)4 ·HBO3 + NaOH  → C6H8(OH)4 ·NaBO3 + H2O

如果硼酸溶液里含有碱性物质或酸性物质时，需调整溶液pH值为5.4左右后，再进行滴定。为选择合适的滴定剂浓度，设计对比两种浓度下的滴定数据。

称取4.0609g、0.4013g的固体氢氧化钠(GR，＞99%)溶于除盐水中，稀释至1L，配制成浓度分别为0.1mol/L、0.01mol/L 氢氧化钠溶液，待标定。

将用称量瓶装一定量的基准邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4) 在105~110℃温度下烘干至恒重备用。然后采用干燥洁净的100mL烧杯，分别称取基准邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)2.0477g 、0.2061g，再加80mL除盐水完全溶解，转移至100mL容量瓶进行定容，配制成浓度分别为0.1003 mol/L、0.0100 mol/L邻苯二甲酸氢钾。对氢氧化钠溶液进行标定，作三个平行样，取平均值。氢氧化钠标定三次结果与平均值的相对误差的绝对值不超过1%，如不符合要求，继续做平行测定，直至满足要求为止。

根据分析，氢氧化钠滴定剂标定结果如下表所示：

| 样品 (氢氧化钠) | 取样量 （氢氧化钠） | 滴定量 （邻苯二甲酸氢钾） | 标定后浓度 (氢氧化钠) | 相对误差,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0609g/L | 5mL | 4.935mL（0.1003mol/L 邻苯二甲酸氢钾） | 0.0990mol/L | 0.10 |
|  |  |  |  | -0.10 |
|  |  |  |  | 0.10 |
| 0.4013g/L | 5mL | 4.75mL（0.0100mol/L 邻苯二甲酸氢钾） | 0.0095mol/L | -0.42 |
|  |  |  |  | 0.74 |
|  |  |  |  | -0.21 |

称取5.0032g、10.0039g硼酸粉末（GR，≥99.8%）配置成5.0032g/L、10.0039g/L硼酸标准溶液，移取2mL至100mL烧杯，然后加除盐水至80mL体积，再加入适量甘露醇加入1g左右的甘露醇（AR级），将复合电极和滴定管插入100mL烧杯中的溶液中，分别采用已标定的0.0990mol/L、0.0095mol/L氢氧化钠滴定剂，启动仪器开始自动滴定。

分析数据如下表所示：

| CH3BO3( g/L) | 取样量(硼酸) | 滴定量*/mL（氢氧化钠 ） | 滴定浓度*（g/L） | 测量偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.0032g/L | 2mL | 4.363(0.0990mol/L) | 5.3422 |  |
|  | 2mL | 18.351(0.0095mol/L) | 5.3897 | 0.89% |
| 10.0039g/L | 2mL | 3.407(0.0990mol/L) | 10.4283 | 0.10% |
|  | 2mL | 35.539(0.0095mol/L) | 10.4380 |  |

平行测量三组数据所得。

根据两种氢氧化钠滴定剂对硼酸溶液的滴定结果可以看到，在两种滴定剂浓度下，硼酸标准溶液的测量偏差均≤1%，可以认为两种滴定剂均可以实现对硼酸的准确滴定。滴定剂浓度较低时，滴定剂体积消耗量较大，注射泵吸取一次滴定剂可能无法完成一次滴定，导致滴定时间加长，不能更好的提高实验效率，因此确定采用0.0990 mol/L 氢氧化钠作为一回路水冷却剂硼酸测量的滴定剂。

小结：

可采用0.0990mol/L 氢氧化钠标准溶液对一回路水中的硼酸进行测量。可以根据硼酸不同浓度范围修改取样体积，适应相同浓度的滴定剂，减少滴定剂的更换。

  - 取样体积试验

为提高实验效率，采用一种滴定剂浓度，即0.0990mol/L 氢氧化钠，但当硼酸浓度差别较大时，若取样体积相同，低浓度区间可能导致滴定剂体积较小，增大系统误差，此时应增大取样体积，而在高浓度区间，若取样体积较大，则导致滴定剂体积较大，增加滴定时间，降低实验效率，因此本试验在同一浓度滴定剂下，测定不同的硼酸浓度范围下的取样体积，观察滴定结果，优化实验过程。

配制0.0152g/L(仪器定量限)、0.5025g/L、2.0121g/L、5.0032g/L、10.0183g/L、25.0198g/L，分别取样80mL、40mL、10mL、5mL、2mL至滴定杯内，分别加入1g甘露醇，采用0.0990mol/L氢氧化钠滴定剂进行滴定。

滴定结果如下表所示：

| CH3BO3( g/L) | 取样体积 | 滴定体积 | 滴定浓度( g/L) | 标准偏差 | 相对标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0152 | 80mL | 0.1817mL | 0.0139 | 0.0007638 | 8.13% |
| 0.5025 | 40mL | 3.1992 mL | 0.4896 | 0.0005110 | 4.33% |
| 2.0121 | 10mL | 3.2388 mL | 1.9826 | 0.0055678 | 1.14% |
| 5.0032 | 5mL | 4.1104 mL | 5.0323 | 0.0190526 | 0.96% |
| 10.0183 | 2mL | 3.4235 mL | 10.4784 | 0.0295813 | 0.59% |
| 25.0198 | 1mL | 4.1859 mL | 25.6241 | 0.1464897 | 1.39 |

平行测量三组数据所得。

根据多点不同浓度硼酸滴定结果可知，不同范围取样体积可以实现准确滴定。0.015g/L为仪器定量限，相对标准偏差≤10%，硼酸浓度较低时，相对标准偏差≤5%，当浓度稍大时，可实现相对标准偏差≤3%，为使用较少的滴定剂，加快实验效率，可在一定浓度范围内使用同一取样体积。

小结：采用0.0990mol/L氢氧化钠滴定剂时，样品取样体积表格如下：

| 序号 | CH3BO3( g/L) | 取样样品V(mL) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.015≤C＜0.5 | 80 |
| 2 | 0.5≤C＜2 | 40 |
| 3 | 2≤C＜5 | 10 |
| 4 | 5≤C＜10 | 5 |
| 5 | 10≤C＜25 | 2 |

  - 重复性试验

配置0.3005g/L、6.0021g/L的硼酸标准溶液，各移取80ml、5mL置于200mL烧杯中，然后加除盐水至80mL体积，再加入1g甘露醇，将复合电极和滴定管插入烧杯的溶液中，启动仪器开始自动滴定。根据测量参数试验结果编辑分析方法，在同一实验室，同一实验者以同一台仪器分析，分别进行三次检测，计算重复性。

试验结果如下：

| CH3BO3( g/L) | 取样体积 | 滴定体积 | 滴定浓度（g/L） | 标准偏差 | 相对标准偏差 | 平行样相对误差* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3005 | 80mL | 3.82mL | 0.2921 | 0.004051 | 1.39% | 1.55% |
|  |  |  |  |  |  | 0.05% |
|  |  |  |  |  |  | 0.43% |
| 6.0021 | 5mL | 4.94mL | 6.0433 | 0.020718 | 0.34% | 0.02% |
|  |  |  |  |  |  | 0.33% |
|  |  |  |  |  |  | 0.35% |

平行测量三组数据所得。

由滴定结果可知，硼酸标准浓度为6g/L时，测量值与标准值的相对误差的绝对值≤3%，硼酸标准浓度为0.3g/L时，测量值与标准值的相对误差的绝对值≤10%。每批样品至少测定10%的平行双样，样品数量少于10个，应至少测定一个平行样，两次平行样滴定结果的相对误差的绝对值不超过2%，如果平行测定不符合要求，继续做平行测定，直至满足要求为止。

  - 定量限试验

配制0.00521g/L、0.01031g/L、0.01511g/L、0.0201g/L 硼酸标准溶液，由于样品浓度较低，采用0.00995mol/L 氢氧化钠溶液进行滴定，查看滴定准确度。分别移取50ml、50ml、10ml、10ml至200ml烧杯中，加入1g甘露醇后进行滴定，所得滴定结果如下表所示:

| 硼酸样品浓度，g/L | 测量结果，g/L | 相对标准偏差 | 误差，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.005 | 0.0091 | 28.32% | +82 |
| 0.01 | 0.0121 | 15.46% | +21 |
| 0.015 | 0.0142 | 8.32% | -5.33 |
| 0.02 | 0.0204 | 5.87% | +2.00 |

平行测量三组数据所得。

根据实验验证，该测量方法能满足0.015g/L硼酸的准确测量，误差范围为±10%以内，RSD＜10%。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过本标准的制定，可以实现一回路冷却剂中硼酸浓度的精准测定，为核电一回路阴离子的测量提供重要技术保证。

# 六、与国际、国外对比情况

国外核电已有使用电位滴定法测定一回路冷却水中硼酸含量的应用，但未形成相关的标准。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院股份有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。