ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂一回路冷却剂

痕量氟离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子的测定 离子色谱法

Determination of trace amounts of fluoride ions, chloride ions, sulfate ions, and nitrate ions in primary coolant of nuclear power plants - Ion chromatography method

（2025.12）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　测量原理	1

5　试剂和材料	2

6　仪器和设备	2

7　样品	2

8　分析步骤	2

9　结果计算	3

10　精密度	3

11　质量保证和控制	4

12　试验报告	4

13　安全注意事项	4

附录A　（资料性）　仪器参考工作参数	5

附录B　（规范性）　元素分析的推荐波长	6

附录C　（资料性）　本方法使用仪器检测限及方法定量限	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口。

本文件起草单位：上海核工程研究设计院股份有限公司、青岛盛翰色谱技术有限公司、苏州热工研究院有限公司、山东核电有限公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中核核电运行管理有限公司、华能山东石岛湾核电有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司。

本文件主要起草人：于淼、顾钰、桂璐廷、丁春铖、高鸿旭、孙阳阳、林根仙、刘灿帅、王宇宙、张龙、杨顺龙、操容、刘佳露、范锡文、刘新福、马倩、张馨月、黄盛、侯涛、周铭洋、楚建伟。

本文件为首次发布。

  - 核电厂一回路冷却剂

  - 痕量氟离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子的测定

  - 离子色谱法

  - 1.范围

本标准规定了核电厂一回路冷却剂中痕量阴离子—氟离子(F-)、氯离子（Cl-）、硝酸根离子（NO3-）、硫酸根离子（SO42-）的测定方法。

本标准适用于核电厂一回路冷却剂中痕量氟离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子的测定。

  - 2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T14642 工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定.离子色谱法（

  - 3.术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

    - 离子色谱法ion chromatography

是高效液相色谱法的一个分支，通过离子交换分离离子组分，用适当的检测器检测。

    - 保护柱guard column

用于保护分离柱免受颗粒物或不可逆保留物等杂质污染的离子交换柱。

    - 分离柱separation column

用于分离待测离子的高效离子交换柱。

    - 抑制器suppressor device

用于降低淋洗液中离子组分的电导响应，增加被测离子的检测响应，提高信噪比的装置。

    - 淋洗液eluent

离子色谱流动相。

    - 淋洗液发生器eluent generator

以在线方式提供高纯度淋洗液的装置。

  - 4原理

核电站一回路冷却剂中阴离子需在硼酸基体背景下进行测定，硼酸浓度在0～40g/L范围内变化。硼酸是弱酸有电导响应值，在阴离子色谱柱会有保留导致样品中待测离子受到干扰和保留时间漂移，本方法采用淋洗液发生器在线产生KOH与硼酸反应生成四硼酸钾，降低由于高浓度硼酸样品共淋洗对其他物质分析的影响，并通过淋洗液发生器梯度淋洗功能生成不同浓度的四硼酸钾淋洗液梯度，保证常规阴离子得到很好的分离。

离子色谱流路图如图1所示。淋洗液将定量环中的样品溶液带入分离柱，被测阴离子与分离柱填料表面的阳离子活性基团进行离子交换作用，根据与表面活性基团的作用强弱，在淋洗液的持续洗脱下不同离子以不同时间流出分离柱，实现分离功能。淋洗液通过抑制器时背景电导率降低，待测离子的电导率响应升高，信噪比提高。由电导检测器检测响应信号，数据处理系统记录并显示离子色谱图。以各峰的保留时间定性，采用外标法，以峰高或峰面积定量。

图1 离子色谱流路图

  - 5.试剂

5.1 试剂与试剂水

5.1.1除特殊说明，本标准所用试剂应为优级纯试剂。

5.1.2试剂水应符合GB/T 6682规定的一级水。

5.2 淋洗液

5.2.1硼酸淋洗液的配制

准确称取12.36g硼酸（固体，含量＞99.99%）到2000mL容量瓶中，加水稀释并超声溶解，溶解后定容至2000mL，配制完成后倒入淋洗液瓶中使用。

5.3 标准样品储备液

5.3.1 可使用具有国家标准物质证书的氟离子、氯离子、硝酸根离子、硫酸根离子4种阴离子混合溶液标准物质，或使用具有国家标准物质证书的氟离子、氯离子、硝酸根离子、硫酸根离子单种标准物质。

无法购置到标准物质溶液时，可采用5.3.2所述方法配制标准储备液。

5.3.2 标准储备液的配制

5.3.2.1 氟离子标准储备液（1000mg/L）

准确称取2.210g 氟化钠（优级纯 NaF，在110℃下干燥至恒重）到1000mL容量瓶中，用少量水稀释，再加水恒温至20℃，定容，储于聚丙烯或高密度聚乙烯瓶内，宜置于4℃冰箱中避光贮存。

5.3.2.2 氯离子标准储备液（1000mg/L）

准确称取1.648g氯化钠（优级纯，在550℃下干燥至恒重）到1000mL容量瓶中，用少量水稀释，再加水恒温至20℃，定容，储于聚丙烯或高密度聚乙烯瓶内，宜置于4℃冰箱中避光贮存。

5.3.2.3 硝酸根离子标准储备液（1000mg/L）

准确称取1.371 g硝酸钠（优级纯，在110℃下干燥至恒重）到1000mL容量瓶中，用少量水稀释，再加水恒温至20℃，定容，储于聚丙烯或高密度聚乙烯瓶内，宜置于4℃冰箱中避光贮存。

5.3.2.4 硫酸根离子标准储备液（1000mg/L）

准确称取1.479g硫酸钠（优级纯，在550℃下干燥至恒重）到1000mL容量瓶中，用少量水稀释，再加水恒温至20℃，定容，储于聚丙烯或高密度聚乙烯瓶内，宜置于4℃冰箱中避光贮存。

  - 6 仪器

6.1 离子色谱仪

离子色谱仪应包括淋洗液泵、进样阀、分离柱、抑制器、电导检测器、数据处理系统（色谱工作站）等部件。

6.2 分析天平

分析天平最大称量不小于210g，实际分度值不大于0.0001g。

6.3 实验器皿

6.3.1 容量瓶，聚丙烯材质。

6.3.2 样品瓶，聚丙烯或高密度聚乙烯材质。

  - 7 分析步骤

7.1 仪器的准备

按照仪器使用说明书调试、准备仪器。选择合适的分离柱、抑制器及相应的色谱条件，系统平衡至基线平稳。

7.2 标准溶液的制备

7.2.1 中间混合标准溶液的配制

7.2.1.1 使用氟离子、氯离子、硝酸根离子、硫酸根离子4种阴离子混合溶液标准物质，采用称重法将混合溶液标准物质稀释成浓度为1.0mg/kg F-、1.0mg/kg Cl-、1.0mg/kg NO3-、1.0mg/kg SO42-的中间混合标准溶液，储于聚丙烯或高密度聚乙烯瓶中，4℃冷藏存放。此中间混合标准溶液可存放一月。

7.2.1.2 使用氟离子、氯离子、硝酸根离子、硫酸根离子单种标准物质或人工配制的标准储备液，需根据各标准物质的浓度，准确移取适量所需阴离子标准储备液，用水稀释定容，制备成浓度为1.0mg/kg F-、1.0mg/kg Cl-、1.0mg/kg NO3-、1.0mg/kg SO42-的中间混合标准溶液，储于聚丙烯或高密度聚乙烯瓶中，4℃冷藏存放。此中间混合标准溶液可存放一月。

7.2.2 混合标准溶液的配制：采用称重法，将中间混合标准溶液分别稀释500、200、100、20、10倍，制备成浓度分别为2μg/kg、5μg/kg、10μg/kg、50μg/kg、100μg/kg的混合标准溶液。

7.3 标准工作曲线的绘制

7.3.1 进样分析系列混合标准工作溶液，以峰高或峰面积为纵坐标，以阴离子浓度为横坐标，由仪器数据处理系统绘制标准工作曲线，各离子采用一次线性回归方式，相关系数应大于0.995。

7.4 样品分析

7.4.1 按标准溶液的测试条件和进样体积，对样品进行两次平行测定，根据被测阴离子的峰高或峰面积，由相应的工作标准曲线计算各阴离子的浓度。

7.5 干扰及消除

7.5.1 应避免在采样、存储和分析环节中的污染。

7.6 结果表述

由仪器数据处理系统得出样品测定值，取两次平行测定的算术平均值作为测定结果，结果保留小数点后两位有效数字。

  - 7.7 精密度

待测离子浓度在1μg/L-10μg/L范围时，相对标准偏差应小于10%；10μg/L-50μg/L范围内，相对标准偏差应小于5%；50μg/L以上的浓度范围，相对标准偏差应小于3%。

附 录 A

（资料性附录）

阴离子测试示例

A.1 参考色谱工作条件

色谱工作条件见表A.1、A.2，阴离子色谱分离图见图A.1

表A.1 参考色谱工作条件

| 色谱柱 | SH-NA-1 |
| --- | --- |
| 淋洗液来源 | SHRF-10氢氧化钾淋洗液发生器 |
|  | 100mM硼酸 |
| 柱温箱温度 | 35℃ |
| 淋洗液流速 | 1.0mL/min |
| 抑制器 | SHY-A-6 |
| 进样量 | 2000μL |

表A.2 梯度淋洗条件

| 淋洗液梯度设置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间/(min) |  | 流速/（mL/min） |  | KOH浓度（mM） |  |
| 0 |  | 1.0 |  | 6 |  |
| 10 |  | 1.0 |  | 6 |  |
| 15 |  | 1.0 |  | 30 |  |
| 27 |  | 1.0 |  | 30 |  |
| 27.1 | 1.0 | 6 |

说明：   1——F-，     4 μg/L

2——Cl-，    6 μg/L

3——NO3-，  20 μg/L

4——PO43-，  30 μg/L

5——SO42-，  30 μg/L

。