《核电厂一回路冷却剂

痕量氟离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子的测定

离子色谱法》

（征求意见稿 编制说明）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准是根据中国核能行业协会《关于《核电厂协作方人员出入管理》等51项团体标准通过立项审批的通知》（核协科函（2023）508号）部署，针对安全生产领域展开标准制定。

本标准的主要起草单位为上海核工程研究设计院股份有限公司，标准于2024年2月完成草案编制。

2、主要工作过程

编制组在收集并充分消化吸收国内、外相关标准、期刊论文的基础上，结合核电站一回路样品特点开展方法开发和实验数据收集工作，并制定了标准编制原则。

根据标准编制原则，于2024年2月完成了标准征求意见稿（草案）。随后，编制组内部对草案内容进行了数次校核和修改。

2024年3月，编制组根据内部评审意见对草案进行了修改完善，形成了征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

编制组牵头青岛盛瀚化学实验室、山东海阳核电化学实验室等，根据标准推荐方法，使用多种型号的离子色谱仪顺利完成比对试验。

中国核能行业协会在本标准制定过程提供了形式审查和技术指导。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合一回路加锌技术在国内核电的发展趋势，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准在实施了大量离子色谱仪测量一回路冷却剂中氟离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子浓度方法的条件测试和多家试验室实测数据验证的基础上，参考美国核电实验室测试方法，对团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了使用离子色谱仪测量一回路冷却剂中氟离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子的全过程，包括标准溶液配制、样品测量、数据处理、准确度评价等环节建立规范，以大量验证数据作为依据，具备科学性、客观性，从而达到准确测量一回路冷却剂中氟离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子的目的。

2、标准主要内容的依据

按GB/T 20001.4—2015的规定，确定本标准总体结构如下：

——范围；

——规范性引用文件；

——原理；

——试剂和材料；

——仪器和设备；

——样品；

——分析步骤；

——结果计算；

——精密度；

——质量保证和控制；

——试验报告；

——安全注意事项。

# 2.1 关于第5章至第6章内容的说明

第5～6章的内容基于国标《GB/T36240-2018离子色谱仪》等方法描述，以及对测量过程的条件选择、参数设置、干扰消除等进行的验证和优化。

# 2.2 关于第7章内容的说明

第7章的精密度是依据不同的浓度范围，3个不同实验室，同一台仪器相同人员、相同操作，连续进样6针，计算相对标准偏差值。

3、解决的主要问题

反应堆一回路中冷却剂中氯离子的存在会破坏系统表面的氧化膜，特别是在系统中有溶解氧的情况下，氯离子的存在会加速系统的应力腐蚀风险。当氯离子进入材料的氧化物保护膜后，会破坏保护膜的完整性，裸露的金属表面与氧化物膜构成电位差，加速腐蚀过程；其次氯化物在传热表面或结构缝隙处浓缩，氯化物的水解引起酸性环境，也会加速材料的电化学腐蚀过程，尤其是当一回路水中含氧升高时，因氯离子引起的应力腐蚀的几率将大大增加。氟离子、硫酸根离子、硝酸根离子的存在也会不同程度破坏设备材料。为此，国内压水堆核电厂都将氯离子、氟离子、硫酸根离子、硝酸根离子作为重要控制指标之一，并对一回路冷却剂中的离子的含量作了严格限定，如M310核电机组一回路冷却剂中氯离子含量控制在150μg/L以下，分析频度3次/星期，而VVER机组则要求氯离子含量低于100μg/L，分析频度每日一次。

上海核工院自主开发了离子色谱法测定硼酸基体中痕量氟离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子的方法，经验证表明，离子色谱在最低检测限满足化学监督要求的前提下，分析效率较高，可同时测得氟离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子的含量。因此，将离子色谱法作为测定硼酸基体中微量氟离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子的标准测定方法值得推广。

# 三、主要试验（或验证）情况

一回路冷却剂阴离子测量方法的开发

测量参数试验

淋洗液条件开发

离子色谱柱选型

整体方法试验

重复性试验

测量参数优化

线性试验

检出限试验

本标准方法开发的技术路线如图1所示：

图1 一回路冷却剂阴离子测量方法的开发技术路线图

- 测量参数试验

测量参数试验是方法开发的核心工作，通过离子色谱柱选型，保证核电厂一回路冷却剂 痕量氟离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子在要求时间内分离度、检出限满足测量要求。离子色谱仪主要工作参数为泵的流量、淋洗液浓度、色谱柱温度等，其中淋洗液的条件对离子的分离度以及消除基体干扰有比较大的影响，所以淋洗液条件的开发对于测量工作至关重要。另外通过其他测量参数的优化，进一步优化各离子的分离度及检出限，选用最优的测量参数，减少高浓度的硼酸基体干扰并满足测量的检出限及分离度要求。

- 整体方法试验

整体方法试验采用所选取的测量参数进行标准工作曲线绘制，通过对标准样品的重复测量来验证方法的准确度，通过对空白样品的重复测量验证方法的检测限。

  - 色谱柱选型及色谱方法开发优化

色谱柱选型工作主要是根据不同色谱柱的特性，选择氟离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子分离度较好且氟离子与各离子峰高较高的色谱柱进行测试，并根据选出的色谱柱进行色谱方法的开发及优化。

优化后的参考色谱方法见表1，阴离子色谱分离图见图2。

表1 参考色谱工作条件

| 色谱柱 | SH-NA-1 |
| --- | --- |
| 淋洗液来源 | SHRF-10氢氧化钾淋洗液发生器 |
|  | 100mM硼酸 |
| 柱温箱温度 | 35℃ |
| 淋洗液流速 | 1.0mL/min |
| 抑制器 | SHY-A-6 |
| 进样量 | 2000μL |

表2 梯度淋洗条件

| 淋洗液梯度设置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间/(min) | 流速/（mL/min） | KOH浓度（mM） |
| 0 | 1.0 | 6 |
| 10 | 1.0 | 6 |
| 15 | 1.0 | 30 |
| 27 | 1.0 | 30 |
| 27.1 | 1.0 | 6 |

图2 硼酸体系阴离子测试谱图

说明：   1——F-，     4 μg/L

2——Cl-，    6 μg/L

3——NO3-，  20 μg/L

4——SO42-，  30 μg/L

  - 线性测试

配制表3纯水基体的混合标准工作溶液，并绘制工作曲线。

表3 混合标准工作溶液浓度

| 名称 | STD1 | STD2 | STD3 | STD4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F- | 3.33 | 6.67 | 13.33 | 20.00 |
| Cl- | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 |
| NO3- | 16.67 | 33.33 | 66.67 | 100.00 |
| SO42- | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 |

工作曲线色谱图叠加情况，如图3：

图3 工作曲线色谱图叠加图

工作曲线线性相关系数，如表4，图4。4种阴离子线性相关系数均大于0.999。

图4 工作曲线线性相关系数

表4 工作曲线线性相关系数

| 离子名称 | F | Cl | NO3 | SO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关系数r | 0.999982 | 0.999985 | 0.999836 | 0.999636 |

  - 重现性测试

配制4μg/kg F-、6μg/kg Cl-、20μg/kg NO3-、30μg/kg SO42-质控样，连续6针进样测试，并计算相对标准偏差。

测试结果如表5,图5。4种阴离子保留时间及峰面积相对标准偏差RSD均小于3%。

6针重现性谱图叠加情况：

图5 4种阴离子重现性谱图叠加

表5 重现性相对标准偏差

| F |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 谱图名称 | 保留时间[min] | 峰面积[(μS/cm)*min] | 峰高[μS/cm] | 浓度[μg/kg] |
| QC-6_2 | 6.276667 | 0.091491 | 0.640131 | 3.901079 |
| QC-6_3 | 6.283333 | 0.087348 | 0.622737 | 3.740298 |
| QC-6_4 | 6.29 | 0.091534 | 0.622174 | 3.902748 |
| QC-6_5 | 6.293333 | 0.0885 | 0.62298 | 3.785005 |
| QC-6_6 | 6.296667 | 0.091345 | 0.622955 | 3.895413 |
| QC-6_7 | 6.296667 | 0.090997 | 0.619567 | 3.881908 |
| AVG | 6.289444 | 0.090203 | 0.625091 | 3.851075 |
| SD | 0.008005 | 0.001812 | 0.00748 | 0.070319 |
| RSD(%) | 0.127271 | 2.00879 | 1.196697 | 1.825957 |
| Cl |  |  |  |  |
| 谱图名称 | 保留时间[min] | 峰面积[(μS/cm)*min] | 峰高[μS/cm] | 浓度[μg/kg] |
| QC-6_2 | 10.426667 | 0.089834 | 0.350015 | 5.94405 |
| QC-6_3 | 10.413333 | 0.092557 | 0.353494 | 6.106646 |
| QC-6_4 | 10.423333 | 0.088363 | 0.350239 | 5.856213 |
| QC-6_5 | 10.43 | 0.087514 | 0.348179 | 5.805517 |
| QC-6_6 | 10.436667 | 0.087024 | 0.347498 | 5.776258 |
| QC-6_7 | 10.44 | 0.088748 | 0.349179 | 5.879202 |
| AVG | 10.428333 | 0.089007 | 0.349767 | 5.894648 |
| SD | 0.009603 | 0.001996 | 0.002107 | 0.119214 |
| RSD(%) | 0.09209 | 2.243063 | 0.602311 | 2.02241 |
| NO3 |  |  |  |  |
| 谱图名称 | 保留时间[min] | 峰面积[(μS/cm)*min] | 峰高[μS/cm] | 浓度[μg/kg] |
| QC-6_2 | 19.203333 | 0.210055 | 0.580514 | 20.411635 |
| QC-6_3 | 19.176667 | 0.205435 | 0.578343 | 19.903552 |
| QC-6_4 | 19.186667 | 0.202752 | 0.573983 | 19.60849 |
| QC-6_5 | 19.19 | 0.200614 | 0.570728 | 19.373364 |
| QC-6_6 | 19.193333 | 0.199802 | 0.568456 | 19.284065 |
| QC-6_7 | 19.19 | 0.201933 | 0.572589 | 19.518421 |
| AVG | 19.19 | 0.203432 | 0.574102 | 19.683255 |
| SD | 0.008692 | 0.003787 | 0.004575 | 0.416465 |
| RSD(%) | 0.045294 | 1.861515 | 0.796939 | 2.115832 |
| SO4 |  |  |  |  |
| 谱图名称 | 保留时间[min] | 峰面积[(μS/cm)*min] | 峰高[μS/cm] | 浓度[μg/kg] |
| QC-6_2 | 24.536667 | 0.391716 | 1.385567 | 30.774877 |
| QC-6_3 | 24.533333 | 0.393041 | 1.369912 | 30.86786 |
| QC-6_4 | 24.58 | 0.391298 | 1.364131 | 30.745544 |
| QC-6_5 | 24.61 | 0.390574 | 1.370503 | 30.694737 |
| QC-6_6 | 24.633333 | 0.393428 | 1.371518 | 30.895018 |
| QC-6_7 | 24.643333 | 0.385223 | 1.359606 | 30.319228 |
| AVG | 24.589444 | 0.39088 | 1.370206 | 30.716211 |
| SD | 0.047489 | 0.002971 | 0.008799 | 0.208484 |
| RSD(%) | 0.193126 | 0.760053 | 0.642174 | 0.678742 |

  - 检出限测试

根据离子色谱柱计量检定规程，进行离子检出限测定，记录色谱图，由色谱峰高和噪声基线，按式（3）计算最小检测浓度Cmin。

Cmin=3HN CH………………………………（3）

式中：

Cmin：检出限，单位为微克每升（μg/L）；

HN：基线噪声峰峰值，单位为微西（μS）；

C：标准溶液浓度，单位为微克每升（μg/L）；

H：标准溶液的色谱峰高，单位为微西（μS）。

计算结果如表6：

表6 检出限计算结果

| 噪声 μS/cm | 0.000954 μS/cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 离子 | F | Cl | NO3 | SO4 |
| 浓度 ppb | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 峰高 μS/cm | 0.345477 | 0.132311 | 0.340845 | 0.465861 |
| 检出限 ppb | 0.0166 | 0.0433 | 0.0839 | 0.0614 |

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过本标准的制定，可以实现一回路冷却剂中氟离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子浓度的精准测定，为核电一回路阴离子的测量提供重要技术保证。

# 六、与国际、国外对比情况

国外核电已有使用离子色谱法测量硼酸体系痕量阴离子的应用，但未形成相关的标准。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院股份有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。