中国核能行业协会标准

编制说明

（征求意见稿）

项目名称：   核燃料棒焊缝射线探伤智能分析方法

计划项目代号：

主要起草单位：   中核北方核燃料元件有限公司

2026年5月

# 一、工作简况

1、任务来源

中国核能行业协会标准《核燃料棒焊缝射线探伤智能分析方法》制定由中核北方核燃料元件有限公司提出，来源于中国核能行业协会标准化项目，按照计划由中核北方核燃料元件有限公司承担本标准的具体制定工作，参编单位中国原子能工业有限公司、北京航空航天大学、中核第七研究院设计有限公司、北京同方软件有限公司、中核建中核燃料元件有限公司。课题计划2025年7月完成初稿编制，2025年12月完成征求意见稿，2026年7月完成送审稿，2026年10月完成报批稿。

2、主要工作过程

2.1 成立编制组

根据项目要求，中核北方核燃料元件有限公司标准化办公室组织理化检测中心、中国原子能工业有限公司、北京航空航天大学、中核第七研究院设计有限公司、北京同方软件有限公司、中核建中核燃料元件有限公司相关技术人员，成立了标准编制组，讨论并明确了成员分工，项目组长：张小刚，组员：俞东宝、汤慧、张炜、雷小永、朱海燕、陈昕、宁志勇、刘婷婷、武晋鹏、张孟琦、黄帆、古晓莉、倪彦松、成志飞、张启星。

2.2 编制标准草案

编制组首先制订了工作计划和进度安排，确定了编制原则，搭建了标准的基本结构，其次开展了包装技术要求的研究分析，查询了相关国内的标准文件和技术资料，2025年7月完成了标准初稿的编制。中核北方标准化办公室组织对标准草案进行了评审，编制组根据编制组内部讨论意见及公司审查意见对标准内容进行了补充完善。

2.3 编制征求意见稿

2025年12月，项目编制组根据立项评审会的专家意见对标准草案进行了完善，形成标准征求意见稿。

- 主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

中核北方核燃料元件有限公司承担本标准的具体制定工作，参编单位为中国原子能工业有限公司、北京航空航天大学、中核第七研究院设计有限公司、北京同方软件有限公司、中核建中核燃料元件有限公司。中国原子能工业有限公司组织开展了项目的可行性论证及方案评审。中核北方核燃料元件有限公司依据产品技术条件，提出了具体技术指标和要求，研制了缺陷样品，组织专家对缺陷图像进行采集和标注，形成了缺陷数据库，对智能识别检测系统效果进行了验证。定义了典型焊缝缺陷（如未焊透、气孔、夹钨、气胀等）的分类标准，并规定了缺陷检测模型的召回率、精确率、mAP（平均精度均值）等核心性能指标。北京航空航天大学、中核第七研究院设计有限公司和北京同方软件有限公司根据技术指标和要求，结合缺陷数据库开发了基于深度学习的X射线图像识别方式对核燃料棒端塞焊缝进行智能缺陷检测系统，在的压水堆和快堆燃料生产线上进行实际部署与运行验证，取得了良好的技术效果和应用价值明确了核燃料棒端塞焊缝X射线图像的采集质量要求、数据标注规范、缺陷分类体系、模型训练与验证流程、算法评估指标、系统性能要求及结果判定方法等关键技术要素。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准在编写过程中，以科学严谨的技术分析为基础，充分借鉴当前国内外在X射线成像、焊缝检测、人工智能缺陷识别等领域的研究成果，结合最新的深度学习检测技术，确保标准具有先进性和技术前瞻性。鉴于燃料棒端塞焊缝X射线图像的智能识别尚无统一标准可循，本标准在编制过程中充分参考了相关的X射线数字成像标准（如GB/T 35388-2017、GB/T 11809-2021等）以及人工智能与机器视觉通用标准（如GB/T 45225-2025、GB/T 42980-2023等），在此基础上构建专用于本领域的缺陷检测技术规范。

本标准明确了缺陷检测所需的X射线图像数据质量要求、标注规范及数据预处理流程，提出了深度学习模型的基本性能要求和评价方法，确保标准内容符合以数据驱动的人工智能应用逻辑。

本标准编写格式按照GB/T 20001.4-2015《标准编写规则》相关规定，结合生产实际尽可能体现标准的先进性，可操作性和适用性。标准的格式和内容表述规范统一，符合标准编写规定，文字表达层次清楚、用词规范、逻辑性强。章条构成层次清楚，相关技术内容前后表述准确、协调一致，突出主题，表述简单明了。

标准的有关内容，做到结构、文字和术语均保持一致，尽可能做到相同内容的有关章条给予相同的编号和标题；在行文中同一内涵的概念，使用相同的措辞或术语来表达。标准内容及要求合理，既符合我国国情，又能满足检查要求。

在接到编制标准的任务后，中核北方核燃料元件有限公司技术部根据任务要求进行了任务分解并制定了编制的时间节点；编制人员开展本标准的编制工作，并多次召开标准草案的讨论会，修改完善草案内容，形成了本标准的征求意见稿。在采纳了各位专家的意见后，经过整合修改形成了送审稿。

2、标准主要内容的依据

鉴于当前核燃料棒端塞焊缝X射线自动检测领域尚无成熟标准，本标准在编制过程中，主要从两类标准中进行调研与技术借鉴：一类为已有的核燃料棒焊缝X射线成像相关标准，用于数据采集与缺陷特征定义，相关标准包含：GB/T 35388-2017《无损检测 X射线数字成像检测 检测方法》，GB/T 11809-2021《压水堆燃料棒焊缝检验方法 金相检验和X射线照相检验》，GF/T 249-2024《燃料棒端塞焊缝X射线数字成像》；另一类为人工智能与机器视觉通用标准，用于指导深度学习模型的训练、评估与系统集成设计，相关标准包含：GB/T 45225-2025《人工智能 深度学习算法评估》，GB/T 42980-2023《智能制造 机器视觉在线检测系统 测试方法》，以及即将实施的GB/T 45575-2025《工业产品表面缺陷自动检测系统技术要求》。

本标准是在核工业无损检测技术基础上，融合智能识别、深度学习和自动化检测系统的一项跨技术领域标准探索，填补了燃料棒射线图像自动识别与评估领域的标准空白，对推动高可靠性核燃料制造、构建智能检测标准体系具有重要意义。在了解了各标准的主要内容后，为本标准的编写奠定了基础。

3、解决的主要问题

本标准以深度学习图像识别算法为核心，结合机器视觉系统和数字X射线成像技术，提出一套智能化、标准化、可重复的缺陷检测技术方案，用于实现对压水堆燃料棒端塞焊缝X射线图像中缺陷（如气孔、气胀、未焊透、夹钨等）的自动识别与分类。该标准旨在解决目前核燃料制造中X射线图像智能识别缺乏统一标准、检测性能指标不明确、检测系统评估方法不一致的问题，提升燃料棒检测的智能化水平，推动行业智能制造转型。

本标准聚焦于基于深度学习技术的X射线图像自动缺陷识别过程，明确了核燃料棒端塞焊缝X射线图像的采集质量要求、数据标注规范、缺陷分类体系、模型训练与验证流程、算法评估指标、系统性能要求及结果判定方法等关键技术要素。标准还定义了典型焊缝缺陷（如未焊透、气孔、夹钨、气胀等）的分类标准，并规定了缺陷检测模型的召回率、精确率、mAP（平均精度均值）等核心性能指标，旨在指导智能检测系统的设计、部署与评估。本标准适用于基于深度学习的X射线图像识别方式对核燃料棒端塞焊缝进行智能缺陷检测的场景。对于其他类型的燃料组件焊缝检测，亦可在技术层面参考本标准的部分条款和检测流程。

# 三、主要试验（或验证）情况

在标准编写过程中主要对算法可靠性和在线智能识别检测系统可靠性进行了相关验证。

1、端塞焊缝缺陷识别算法可靠性

在核燃料棒实际生产流程中，对端塞焊缝缺陷的准确识别至关重要，直接影响到产品的质量控制与工艺优化。该识别环节涉及两个关键指标：其一，焊缝结构是否满足质量判定标准，即焊缝是否合格；其二，若存在缺陷，能否准确识别出其具体类型，如气孔、气胀、未焊透或夹钨等。前者决定产品是否能交付使用，后者则对后续缺陷根因分析与工艺流程调整提供关键依据，因此缺陷识别算法的准确性和稳定性是系统部署中的核心要求。

为全面评估本研究开发的核燃料棒端塞焊缝缺陷识别算法的可靠性，在中核北方公司CF3燃料棒生产线组织开展了分批次验证测试。测试过程中，采用批量实际焊接生成的工程样品，涵盖上、下端塞焊缝图像数据。上述样品经现场X射线采集流程获取数字图像后，首先由本系统集成的AI自动识别模块进行缺陷检测与分类判断。随后，识别结果同步提交至具备无损检测资质的专业检测人员进行人工复核。，并拥有多年核燃料元件检测经验，具备高度专业判断能力。分析结果如表6所示。

- 焊缝缺陷分析

| 批次 | 端塞类型 | 燃料棒数量 | AI评定不合格 | 人工复检不合格 | 过检 | AI评定合格 | 人工复核不合格 | 漏检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上端塞 | 500 | 19 | 16 | 3 | 481 | 0 | 0 |
|  | 下端塞 | 500 | 12 | 10 | 2 | 488 | 0 | 0 |
| 2 | 上端塞 | 500 | 23 | 21 | 2 | 477 | 0 | 0 |
|  | 下端塞 | 500 | 9 | 8 | 1 | 491 | 0 | 0 |
| 3 | 上端塞 | 500 | 13 | 11 | 2 | 487 | 0 | 0 |
|  | 下端塞 | 500 | 6 | 6 | 0 | 494 | 0 | 0 |
|  | 合计： | 3000 | 82 | 72 | 10 | 2918 | 0 | 0 |

表1中：

批次——代表生产批次；

端塞类型——包含上端塞和下端塞；

燃料棒数量——代表本次检测的焊缝数量；

AI评定不合格——代表射线影像经过AI系统后有多少个焊缝质量不合格（1组3张图像中，只有任一张，有任一缺陷即算作不合格）；

人工复检不合格——代表AI判定不合格的所有影像中，经过人工复核确实有缺陷的数量；

过检——代表AI评定不合格中，有多少根燃料棒被错误定义为不合格，公式为：AI评定不合格 - 人工复检不合格；

AI评定合格——代表经过AI系统判断为合格的数量，公式为：燃料棒数量 - AI评定不合格；

人工复核不合格——代表所有AI评定合格的影像，被人工复检判定为不合格的数量；

漏检——代表AI评定合格中，有多少根燃料棒是不合格的，数值上等于人工复核不合格的数量。

在质量控制指标中，漏检是重中之重，否则会造成不可挽回的损失；压低过检数量同样重要，一般工厂每条产线每日检测300-500根燃料棒，因此如果过检数量过多，会给产线带来不必要的额外工作量。从表6可以看出，在不同批次的质检效果来看，可以达到预期设计的指标。

进一步，针对表1中各批次中人工复核后不合格的样品，分析缺陷分类是否准确，结果如表2所示。

- 焊缝缺陷类别分析

| 批次 | 端塞类型 | 缺陷样品数量 | 气孔 | 气胀 | 夹钨 | 未焊透 | 分类正确率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上端塞 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 100% |
|  | 下端塞 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 2 | 上端塞 | 21 | 12 | 5 | 2 | 0 | 100% |
|  | 下端塞 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 3 | 上端塞 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 100% |
|  | 下端塞 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100% |

从表2可以看出，即使数据增强后可能对缺陷分类造成影响，但是通过专家规则模型调整后，通过空间位置、灰度差和长宽比等信息，可以有效对缺陷类型进行分类，使得分类容错率大大提升。

2、核燃料棒焊缝在线自动化评价应用系统可靠性

在中核北方场安装和调试前，核燃料棒焊缝在线自动化评价应用系统已开发并自测完成，网络环境符合测试要求，并已正确安装在现场设备硬件环境中，现场设备硬件配置如表3所示。

- 现场硬件环境

| 名称 | 配置 |
| --- | --- |
| CPU | Intel Xeon Bronze 3206 8核8线程*2 |
| GPU | NVIDIA TESLA T4 |
| Memory | 16G*4 |
| 硬盘 | 16T*4 Raid5 |

通过工厂软硬件环境，准备了 20 组（每组 3 张）合计 60 张核燃料棒端塞 X 射线影像以及燃料棒信息表格 Excel。

其中，X 射线影像命名规则和Excel内容如图1和图2所示。

- X射线成像图片名称

- Excel表格信息

本系统采用分模块调试方法。

- 图像采集模块（此模块集成核燃料棒单棒分割算法、核燃料棒图像校验算法）

- 图像采集模块测试结果

| 序号 | 功能项 | 调试内容及调试步骤 | 判断依据 | 调试结果 | 是否 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像采集 | 调试内容：自动上传 - 选择“自动上传”目录，确认 - 将一组三张 DCM 图像放入目录中 | 图像是否能自动上传成功 | 出现提示“正在上传”，1 秒后提示“上传成功” | 通过 |
|  |  | 调试内容：手动上传 - 点击“手动上传”按钮 - 点击或拖拽一组三张 DCM 图像 - 选择燃料棒数据文件 - 点击上传 | 图像是否能手动上传成功 | 出现提示“正在上传”，1 秒后提示“上传成功” | 通过 |
| 2 | 单棒分割 | 调试内容：单棒分割 - 无 | 自动/手动上传成功后，系统能否自动进行单棒分割和图像校验 | 系统可以自动提示单棒分割、图像校验的结果 | 通过 |
| 3 | 图像校验 | 调试内容：图像校验算法 - 无 | 自动/手动上传成功后，系统能否自动进行单棒分割和图像校验 | 系统可以自动提示单棒分割、图像校验的结果 | 通过 |

- 智能分析模块（此模块集成核燃料棒缺陷定位算法、核燃料棒缺陷分类算法）

- 智能分析模块测试结果

| 序号 | 功能项 | 调试内容及调试步骤 | 判断依据 | 调试结果 | 是否 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷定位 | 调试内容：缺陷定位 - 点击多角度浏览，查看图像 | 图像上是否对缺陷进行标识，并用矩形框标识 | 有矩形框进行标识 | 通过 |
| 2 | 缺陷分类 | 调试内容：缺陷分类 - 点击多角度浏览，查看图像 - 点击任意一个缺陷标识矩形框 | 查看任意一个缺陷矩形框，是否有正确的缺陷标签 | 可以显示缺陷类别 | 通过 |
| 3 | 其他功能点 | 调试内容：对缺陷进行异议反馈 - 点击多角度浏览，查看图像 - 点击任意一个缺陷标识矩形框 | 是否可以对任意一个缺陷进行异议反馈，并提交给管理员进行审核 | 可以输入反馈文字，并提交给管理员审核 | 通过 |
|  |  | 调试内容：放大镜 - 点击多角度浏览，查看图像 - 点击“使用放大镜” 将鼠标移动到图像上 | 是否对图像有局部放大效果 | 以鼠标为中心点进行放大图像 | 通过 |
|  |  | 调试内容：刻度尺 - 点击多角度浏览，查看图像 - 点击“使用刻度尺” - 挪动刻度尺进行测量 | 是否出现刻度尺 是否可以度刻度尺进行校准 | 可以校准并能正确测量尺寸 | 通过 |

- 图像管理模块

- 图像管理模块测试结果

| 序号 | 功能项 | 调试内容及调试步骤 | 判断依据 | 调试结果 | 是否 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像查看 | 调试内容：查看图像 - 点击“多角度浏览” - 点击任意一个缺陷矩形框 | 可以查看一组三张图像 点击任意缺陷，可以查看改缺陷的分类标识历史，并查看是否有异议反馈 | 可以查看图像，可以看到缺陷的过往历史信息 | 通过 |
| 2 | 图像搜索或筛选 | 调试内容：搜索、筛选 - 输入单棒图像名称 - 根据缺陷种类进行筛选 - 根据操作员姓名进行筛选 - 根据日期进行筛选 - 根据端塞类型进行筛选 | 是否可以通过单棒名称搜索得出该棒所在的图像组 是否可以根据缺陷种类、操作员姓名、日期、端塞类型进行筛选 | 可以搜索得出图像，可以正确筛选 | 通过 |

- 算法参数管理模块

- 算法参数管理模块测试结果

| 序号 | 功能项 | 调试内容及调试步骤 | 判断依据 | 调试结果 | 是否 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型上传 | 调试内容：上传/更新算法文件 - 点击“上传算法文件” - 点击“应用” | 是否可以对算法部分进行更新和应用 | 可以更新成功 | 通过 |
| 2 | 参数管理 | 调试内容：修改模型内参数常量 - 针对图像校验阈值，点击“修改” - 针对堵孔最小深度，点击“修改” | 是否可以修改参数 | 可以修改，并能影响模型结果 | 通过 |
| 3 | 审核开关 | 调试内容：审核开关 - 点击审核开关，进行打开/关闭效果 | 审核开关的打开和关闭，是否能影响图像智能分析后的图像流转流程 | 打开审核开关后，图像经过 AI智能分析后直接全部进行人工审核；关闭审核开关后，图像进行 AI 分析，操作员有异议反馈的图像进行人工审核，其他图像直接可以进入图像管理模块 | 通过 |
| 4 | 业务线管理 | 调试内容：新增、修改、删除生产线 - 点击新增生产线 - 点击修改现有生产线 - 点击删除现有生产线 | 能否正确新增、修改、删除生产线 | 可以 | 通过 |
| 5 | 本地产线配置 | 调试内容：修改本机生产线和业务线 - 点击修改 | 是否可以正确修改本机生产线和业务线 | 可以 | 通过 |

- 人工审核模块

- 人工审核模块测试结果

| 序号 | 功能项 | 调试内容及调试步骤 | 判断依据 | 调试结果 | 是否 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理异议反馈 | 调试内容：处理操作员提交的异议反馈内容 - 点击“多角度浏览” - 点击标有 Y 字母的缺陷矩形框 - 修改缺陷标签内容 - 点击“提交” | 能否修改、删除缺陷标签 | 可以对有异议反馈的标签进行人工审核并提交，提交后图像进入图像管理模块 | 通过 |

- 用户管理模块

- 用户管理模块测试结果

| 序号 | 功能项 | 调试内容及调试步骤 | 判断依据 | 调试结果 | 是否 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增用户 | 调试内容：新增用户 - 点击“新增用户” - 输入用户名、姓名 - 选择用户类型 - 选择负责的生产线 - 点击确认 | 能否正常新增用户 | 可以新增用户 | 通过 |
| 2 | 编辑现有用户 | 调试内容：编辑现有用户信息 - 点击“编辑” - 修改用户信息 - 修改用户负责产线 - 修改用户类型 | 能否正产修改用户信息 | 可以编辑现有用户信息 | 通过 |

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准涉及一种基于深度学习的燃料棒端塞焊缝射线数字成像缺陷自动识别算法、一种燃料棒端塞焊缝射线数字成像缺陷在线自动识别方法、一种燃料棒端塞焊缝射线数字成像缺陷自动识别用数据库建立方法、一种燃料棒端塞焊缝射线数字成像缺陷在线自动识别系统、一种燃料棒端塞焊缝射线数字成像缺陷自动识别用图像质量校核方法发明专利，该专利由中核北方核燃料元件有限公司和中国原子能工业有限公司、中核第七研究院设计有限公司共同完成，目前正在审理授权。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准实施后，将在核燃料元件制造企业、智能检测系统研发企业及核工业质保单位中率先推广，建立深度学习在X射线无损检测场景下的应用规范，提升核燃料焊缝缺陷检测的标准化水平、智能化程度与工程落地能力。通过标准引领，将推动相关产业链智能检测装备的更新换代和检测质量的持续提升，助力我国核能制造环节的安全性与高质量发展。

# 六、与国际、国外对比情况

本标准编制前，编制组对国内外在核燃料元件焊缝缺陷检测、工业X射线成像分析、深度学习图像识别等相关领域的研究与应用情况进行了系统调研。结果表明，目前尚无针对核燃料棒端塞焊缝缺陷X射线图像的智能识别与自动化检测方法的行业或国家标准，亦缺乏成熟的国际标准文件可供直接参照。在实际生产环节中，多数核燃料制造企业仍采用人工目视识别方式对X射线图像中的焊缝缺陷进行判定，部分科研单位和企业正尝试引入基于深度学习的智能识别技术，但目前主要处于内部研发或试点阶段，尚未形成统一的流程和评价体系。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

目前，国内在燃料棒X射线检测方面的标准包括 GB/T 11809-2021《压水堆燃料棒焊缝检验方法 金相检验和X射线照相检验》 和 GF/T 249-2024《燃料棒端塞焊缝X射线数字成像》，这两项标准主要规定了X射线图像的采集方法、图像质量要求及人工评定规则，适用于手动或半自动检测情形，对智能识别过程中的算法选型、缺陷分类、模型性能评价等内容未作规定，不能满足智能化检测系统设计、建设和应用的需求。

在人工智能与机器视觉检测方向，已有若干标准提供了关键支撑。例如，GB/T 45225-2025《人工智能 深度学习算法评估》 规范了算法能力的通用评估方法，GB/T 42980-2023《智能制造 机器视觉在线检测系统 测试方法》 和 GB/T 45575-2025《工业产品表面缺陷自动检测系统 技术要求》 明确了机器视觉系统在工业检测中的功能性能、图像采集与处理流程、系统评价等关键要素。这些标准尽管与本项目存在技术交集，但其适用对象多为通用工业制品，如钢材、锂电池、复合材料等，与核燃料组件的材料特性、安全等级和图像特征均有显著差异，难以直接应用。

综上所述，现有标准体系在数据采集、图像处理、智能识别等环节提供了部分技术参考，但尚未形成覆盖核燃料焊缝X射线图像自动识别全过程的标准化框架。因此，亟需制定面向压水堆燃料棒端塞焊缝、以深度学习为核心的X射线缺陷检测标准，作为连接传统无损检测标准与新一代智能检测技术之间的桥梁，并在标准体系中填补核能高安全领域的空白。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

# 九、标准性质的建议说明

无

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

制定本标准的目的是为了指导、规范和约束燃料棒端塞焊缝X射线探伤智能检测工作，为工程实施提供技术支持和依据。

因此，为了使标准颁布后能够更好的实施，建议主办部门开展标准宣传、标准培训学习、标准使用经验总结及评价反馈等活动，提高标准的知悉范围和影响深度、广度。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无

# 十二、其他应予说明的事项

无