《核电厂含硼水中锌浓度的测定 离子色谱法》

编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准是根据中国核能行业协会《关于《核电行业Wi-Fi无线专网技术与管理规范》等13项拟立项核协团体的公示》（核协科函（2025）577号）部署，针对核电运行领域展开标准制定。

本标准由国家重点研发计划（National Key R&D Program of China）资助，项目编号：2024YFF0725900

本标准的主要起草单位为三门核电有限公司，标准于2025年11月完成草案编制。

2、主要工作过程

编制组在收集并充分消化吸收国内、外相关标准，期刊论文的基础上，结合核电站一回路样品特点开展方法开发和实验数据收集工作，并制定了标准编制原则。

根据标准编制原则，于2025年11月完成了标准征求意见稿（草案）。随后，编制组内部对草案内容进行了数次校核和修改。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

编制组组织三门核电有限公司、田湾核电有限公司、中国核电工程公司，根据标准推荐方法，使用在线离子色谱仪顺利完成比对试验。青岛盛瀚色谱技术有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司、中国核动力研究设计院、苏州热工研究院有限公司、苍南核电有限公司、中核核电运行管理有限公司、山东核电有限公司、华能昌江核电有限公司对标准开发进行了技术支持。

中国核能行业协会在本标准制定过程提供了形式审查和技术指导。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的制定针对一回路含硼水中低浓度锌离子检测难题，创新性提出在高硼酸、放射性环境下，通过离子色谱仪直接电导法结合大体积富集技术实现锌离子的高灵敏度、高选择性检测，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则进行编制。

（1）科学性

本标准在实施了在线离子色谱仪测量含硼水中锌浓度方法的条件测试和多家试验室实测数据验证的基础上，对团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了使用在线离子色谱仪测量含硼水中锌浓度的全过程，包括标准溶液配制、样品测量、数据处理、准确度评价等环节建立规范，以大量验证数据作为依据，具备科学性、客观性，从而达到准确测量含硼水中锌浓度的目的。

2、标准主要内容的依据

按GB/T 20001.4—2015的规定，确定本标准总体结构如下：

——范围；

——规范性引用文件；

——术语和定义；

——原理；

——试剂和材料；

——仪器设备；

——样品；

——分析步骤；

——结果计算；

——精密度；

——质量保证和控制；

——试验报告。

2.1 关于第7章内容的说明

第7章的内容是基于核电站一回路样品带有放射性的特点，给出了放射性样品的储存、转运、分析过程中的防护建议，减少人员在取样、分析过程中接受辐照的风险。

2.2 关于第8章内容的说明

第8章的内容是基于国标《GB/T 34672 化学试剂 离子色谱法测定通则》等方法描述，以及对测量过程的仪器设备条件选择、参数设置、干扰消除等进行的验证和优化。

2.3 关于第9章内容的说明

第9章的内容是本标准规定的锌离子含量的计算公式。

2.4 关于第10章内容的说明

第10章的重复性限是依据在同一实验室由同一操作者使用同一设备按照同一方案，对同一样品进行测试，两次测试的结果差值。再现性限是依据在不同实验室由不同操作者使用不同设备按照同一方案，对同一样品进行测试，两次测试结果的差值。

2.5 关于第11章内容的说明

第11章内容规定了本标准方法下仪器设备的质量控制要求。

2.6 关于第12章内容的说明

第12章内容规定了试验报告的标准模板。

3、解决的主要问题

针对核电一回路冷却剂样品中放射性高、含高硼酸等特点，优化了样品中放射性物质沉积处理和高硼酸样品分析方法，开发了适用于核电厂一回路冷却剂中锌离子的在线检测技术，采用直接电导法联合在线富集技术，有效排除其他阳离子干扰，确保锌离子的高灵敏度和选择性检测，有效解决了核电厂一回路冷却剂中低浓度锌离子检测难的问题。

# 三、主要试验（或验证）情况

1、柱后衍生法和直接电导法的技术对比

锌离子在色谱柱内实现分离后，一般有两种检测方式：柱后衍生法和直接电导法。将目前应用成熟的柱后衍生法与直接电导法定量测定锌离子进行系统对比。

柱后衍生法是一种在高效液相色谱分析中广泛应用的技术，通过在色谱柱后将样品衍生，从而实现对目标化合物的检测。该方法受制于衍生试剂与样品中待测离子的反应响应，且需要精确控制衍生试剂的浓度、pH值、流速和反应温度。

验证初期，编制组使用柱后衍生法测量锌离子，在确保锌离子和镍离子已分离的前提下，为实现低浓度的锌离子检测，继续优化检测方法。由于衍生试剂4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚（后文简称PAR）颜色较深，在过量的情况下有较高的背景值，影响响应值的变化，因此需要在满足衍生反应彻底的前提下，尽可能减少PAR的用量，试验时需要根据实际工况下锌离子的检出浓度范围，不断优化调整PAR的浓度。

直接电导法是一种通过测量溶液中电导值来定量样品中的离子浓度的方法，是一种简单快速的方法，同时也具有选择性差，无法区分特定离子的缺点。因此，在测试初期，编制组测试了实际样品中常规阳离子（锂、铵、钾、镁、钙等）与锌离子的干扰情况，验证发现几种常规阳离子对锌离子的响应无干扰，而镍离子可以通过调整淋洗液浓度实现分离。

综上所述，本标准所建立的直接电导法检测方式旨在提供一种简便快速的替代方案。在需要快速分析、在线监测的场景下，直接电导法优势明显。

2、条件优化

编制组通过初期测试发现，在常规淋洗液条件下，Zn²⁺与Ni²⁺的出峰时间重合，无法分离。通过系统调整淋洗液的浓度和pH值，成功实现了Zn²⁺与Ni²⁺的基线分离，证明了通过优化色谱柱淋洗条件克服直接电导法选择性难题的可行性。

编制组通过验证无干扰后，确定最优淋洗条件为：淋洗液使用2.5mM甲烷磺酸+0.8mM草酸溶液。

在确保锌离子和镍离子分离的前提下，优化条件，降低锌离子检测限，以满足一回路冷却剂中低浓度锌离子的检测要求。

编制组首先通过优化进样体积、富集进样的方式进行验证。

使用100μL定量环试验，10μg/L的Zn²⁺测量谱图如下图1所示，可见锌无法有效出峰，继续增大进样体积验证。

图1 100μL定量环进样测量10μg/L锌标准溶液的谱图

使用1000μL定量环并优化淋洗液后，在10-1000μg/L浓度范围内，校准曲线的线性回归系数达到0.999，表明该方法在较宽浓度范围内具有良好的线性关系。

进一步使用2000μL定量环验证，可以实现对3.00μg/L Zn²⁺的检出，但出峰情况不稳定，见图2。

图2 2000μL定量环进样测量3μg/L锌标准溶液的谱图

为了进一步降低检测限，确保低浓度锌离子稳定出峰，普通定量环检测限已无法达到要求，通过大进样量富集后测试，使用富集柱将进样量提高至20mL，谱图见图3。可以发现3μg/L的锌、镍出峰很明显，峰形较好，满足定量分析需求。

图3 富集柱20mL进样测量3μg/L锌标准溶液的谱图

由上可知，使用富集柱实现大体积进样可以有效满足低浓度检测需求，实现低浓度锌离子的稳定出峰。

经验证，最终确定的分析方法为：

淋洗液：2.5 mM甲烷磺酸+0.8 mM草酸；

淋洗液流速：1.0mL/min；

柱温、池温：35℃；

色谱柱：SH-NC-2；

富集柱：SH-NC-2E；

检测器：电导检测器；

进样泵流速：2.0mL/min；

富集时间：10min；

进样量：20mL。

进样模式为富集进样，首先六通阀切到排废位置，进样泵运行4min，目的是将管路中液体替换成测试样品，然后六通阀切到富集位置，以2.0mL/min的流速富集10min后，切阀进行分析。

- 精密度试验

通过联系与沟通，三门核电实验室、田湾核电实验室与中国核电工程实验室三家单位进行了本方法的比对试验工作。

在同一实验室，同一实验者以同一台仪器分析15.00μg/L的锌标准溶液7次，计算本方法精密度。

比对试验结果如下：

表1 各实验室精密度试验结果

|  | 三门核电实验室 | 田湾核电实验室 | 中国核电工程实验室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品1（μg/L） | 15.34 | 14.60 | 14.94 |
| 样品2（μg/L） | 15.53 | 14.82 | 14.53 |
| 样品3（μg/L） | 14.88 | 14.61 | 14.60 |
| 样品4（μg/L） | 15.39 | 14.82 | 14.79 |
| 样品5（μg/L） | 14.74 | 14.62 | 14.99 |
| 样品6（μg/L） | 15.17 | 14.67 | 14.61 |
| 样品7（μg/L） | 15.09 | 14.65 | 15.04 |
| 平均值/（μg/L） | 15.16 | 14.68 | 14.79 |
| 重复性相对标准偏差 | 1.87% | 0.65% | 1.40% |
| 再现性相对标准偏差 | 1.69% |  |  |

结论可得：

在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，测量结果的重复性误差较小，其重复性相对标准偏差不超过10%，表明本分析方法具有良好的重复性。

在不同实验环境下，由不同操作者按相同的测试方法，测量结果的相对标准偏差较小，其再现性相对标准偏差不超过10%，表明本分析方法具有极优的再现性。

- 检测限试验

按照最终优化确定的分析条件进行检测限试验。

本标准采用信噪比法确定方法检测限。信噪比法基于信号强度和基线噪声的比值，通常以3倍信噪比计算方法检出限，以10倍信噪比计算方法检测限。

计算公式如下：

C检出限=3∗HN∗cH

C检测限=10∗HN∗cH

HN为基线噪声μS/cm、c为标准溶液浓度μg/L、H为标准溶液的色谱峰高μS/cm。

配制3.00μg/L的锌离子标液，进行试验，分析结果如下：

表4 方法检测限试验结果

| 名称 | 理论浓度 （μg/L） | 基线噪声（μS/cm） | 峰高 （μS/cm） | 检出限 （μg/L） | 检测限 （μg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn | 3.00 | 0.023623 | 0.472680 | 0.45 | 1.50 |

根据试验验证，该测量方法对低浓度锌离子测量的检测限为1.50μg/L。

综上所述，编制组验证了通过富集等技术手段实现直接电导法测量低浓度的锌离子的可行性，检测限满足分析需求。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过本标准的制定，不仅能达成在核电、军工、环境等领域的应用目标，还能为半导体、化工、医药等新兴市场的在线离子化合物检测提供解决方案，推动国产在线离子色谱仪的市场拓展。

# 六、与国际、国外对比情况

国内外已有使用离子色谱法分离锌离子的分析方法，但都使用柱后衍生检测方法，且检测限较高（mg/L级别），尚未有使用电导检测法进行定量分析的应用，也未有针对基体复杂的含硼水中检测限达到μg/L级别的应用。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，三门核电有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。