| ICS | 17.180.99 |
| --- | --- |
| CCS | N52 |

团体标准

T/   XXXX—XXXX

核电厂含硼水中锌浓度的测定

离子色谱法

Determination of zinc concentration in boron water of nuclear power plant-

Ion chromatography method

（本草案完成时间：2026.3.17）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会       发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原理	2

5 试剂和材料	2

6 仪器设备	2

7 样品	2

8 试验步骤	2

9 试验数据处理	3

10 精密度	3

11 质量保证和控制	3

12 试验报告	3

附录A  （规范性） 含硼水中锌浓度测定的参考离子色谱条件	4

附录B  （资料性） 含硼水中锌浓度测定的参考离子色谱图	5

参考文献	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家重点研发计划（National Key R&D Program of China）资助，项目编号：2024YFF0725900。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：三门核电有限公司、青岛盛瀚色谱技术有限公司、田湾核电有限公司、中国核电工程公司。

本文件主要起草人：潘宗鹏、侯涛、黎良斌、陈奕峥、谭东斌、李嘉怡、庄颖、刘莲、朱猛、周铭洋、肖翔、王顺达、刘高勇、聂雪超、陈东、孙阳阳、丁春铖、苏凯、陈虎威、刘权卫、李力。

本文件首次发布。

核电厂含硼水中锌浓度的测定

离子色谱法

警示：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本文件规定了离子色谱法测定核电厂含硼水中锌浓度（测定范围3.00μg/L～30.00μg/L）的方法。

本文件适用于核电厂含硼水中锌浓度的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682   分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 12806  实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

GB/T 12807  实验室玻璃仪器 分度吸量管

GB/T 12808  实验室玻璃仪器 单标线吸量管

JJG 646      移液器检定规程

GB/T 34672   化学试剂 离子色谱法测定通则

术语和定义

GB/T 34672界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

离子色谱仪  ion chromatograph

对阳离子和阴离子混合物进行分离和检测的色谱仪。

洗脱（淋洗）剂 eluent

在分离柱中保持分离样品中的离子成分并能使其溶出的溶剂。

前置柱 pre-colunm

用于待测样品离子种类成分的浓缩、预分离及除去异物等，置于进样阀前的柱子。

分离柱 separation column

具有以待测样品离子种类成分进行分离为目的的柱子。

洗出液  eluate

由流动相（洗脱剂）展开时从分离柱中流出的液体。

电导检测器 conductivity detector

测定洗出液中被测组分电导率的检测器。

原理

含硼基体试样中的锌通过前置柱富集，随洗脱液进入离子色谱柱交换分离，采用电导检测器检测锌离子含量。以保留时间定性，工作曲线法定量。

试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂除非另有说明。

水：符合GB/T 6682，一级水。

氮气：体积分数不少于99.999%。

锌标准溶液：1000mg/L，市售有证标准溶液。

锌标准贮备液：1.00mg/L，移取锌标准溶液（5.1.3）各1.00mL于1000mL容量瓶中，用水（5.1）定容至刻度，混匀。

甲烷磺酸洗脱剂贮备液：0.25mol/L·，称取12.00g 99.9%的甲烷磺酸，用水（5.1.1）稀释定容至500mL。

草酸洗脱剂贮备液：0.08mol/L，称取7.20g草酸，用水（5.1.1）溶解后定容至1000mL。

甲烷磺酸-草酸洗脱剂工作液：甲基磺酸2.50mmol/L，草酸0.80mmol/L，移取10.0mL甲烷磺酸洗脱剂贮备液（5.1.5）及10.0mL草酸洗脱剂贮备液（5.1.6）于1000mL容量瓶中，用水（5.1.1）定容至刻度，混匀。临用前配制。

洗脱剂根据不同色谱柱的使用条件配制，以上给出的洗脱剂配制方法仅供参考。

仪器设备

离子色谱仪：由洗脱剂储液器、输液系统、样品导入系统、色谱柱系统、检测系统、数据处理系统组成。宜配置抑制装置。仪器的稳定性符合GB/T 34672的规定。

分析柱：聚乙基乙烯基苯与二乙烯基苯，交联度55%，接枝羧酸官能团。长250mm、内径4mm，或其他等效阳离子色谱柱。

前置柱：聚乙基乙烯基苯与二乙烯基苯，交联度55%，接枝羧酸官能团。长50mm、内径4mm，或其他等效阳离子色谱柱。

分析天平，感量0.01g。

移液管和单标线容量瓶，符合GB/T 12806、GB/T 12807、GB/T 12808规定。

移液枪，1000μL，5000μL，符合JJG 646规定。

样品

      - 应在已建立连续取样流足够时长的取样点使用聚乙烯瓶采集含硼水样。一回路冷却剂取样时宜采取缩短取样时长、建立辐射屏蔽、使用专用屏蔽容器等辐射防护措施。样品取样至完成分析的时长不宜超过24h。

试验步骤

绘制工作标准曲线

参照附录A的表A.1含硼水中锌浓度测定的参考条件设置仪器参数。

分别移取0mL，0.30mL，0.50mL，1.00mL，2.00mL，3.00mL锌标准贮备液（5.4）至100mL容量瓶中，依次用水稀释、定容，得到锌离子系列标准样品，通过样品注入系统进样测定。含硼水中锌浓度测定的参考离子色谱图参见附录B中的图B.1。

以锌离子体积浓度为横坐标，以扣除空白后响应的峰面积为纵坐标，绘制标准工作曲线。

样品的测定

在与绘制标准曲线相同的仪器参数及实验室条件下测量样品溶液。根据样品溶液的谱线强度和标准曲线，仪器计算出样品溶液中待测元素的浓度Ci。

若样品中待测元素浓度高于标准曲线上限，则应使用水稀释样品至标准曲线范围

试验数据处理

锌离子的含量，按式(1)计算：

X=C×F	         ()

式中：

X——样品中锌的浓度，单位为微克每千克（μg/L）；

C——进样样品中锌的浓度，单位为微克每千克（μg/L）；

精密度

在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法对同一含硼水样中的锌浓度进行测定，其重复性相对标准偏差不超过10%。

在不同实验室，由不同操作者使用不同设备，按相同的测试方法对同一含硼水样中的锌浓度进行测定，其再现性相对标准偏差不超过10%。

质量保证和控制

每分析10个样品，应分析15.00μg/L的质控溶液，若测量结果与质控溶液浓度值偏差＞10%，则应重新绘制工作标准曲线。

试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——试验日期；

——试验结果；

——观察到的异常现象；

——分析人员和审核人员的姓名。

（规范性）
含硼水中锌浓度测定的参考离子色谱条件

含硼水中锌浓度测定的参考离子色谱条件

含硼水中锌浓度测定的参考离子色谱条件见A.1。

含硼水中锌浓度测定的参考离子色谱条件

| 项目 | 参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 进样系统 | 进样量/mL | 20(使用前置柱富集进样） |
|  | 富集流速/(mL/min) | 2 |
| 色谱柱系统 | 分析柱 | 聚乙基乙烯基苯与二乙烯基苯，交联度55%，接枝羧酸官能团。长250mm、内径4mm，或其他等效阳离子色谱柱。 |
|  | 前置柱 | 聚乙基乙烯基苯与二乙烯基苯，交联度55%，接枝羧酸官能团。长50mm、内径4mm，或其他等效阳离子色谱柱。 |
| 检测系统 | 温度/℃ | 30 |
|  | 检测器 | 电导检测器 |
| 洗脱系统 | 洗脱剂 | 甲基磺酸-草酸洗脱剂 |
|  | 流速/（mL/min） | 1.0 |
|  | 洗脱方式 | 等度洗脱 |
|  | 时间/min | 30 |
|  | 浓度/（mmol/L） | 2.50(甲基磺酸)，0.80(草酸) |
| 抑制装置 | 电流/mA | 直接电导法，无抑制装置 |

（资料性）
含硼水中锌浓度测定的参考离子色谱图

含硼水中锌浓度的参考离子色谱图

含硼水中锌浓度的参考离子色谱图见图B.1。

含硼水中锌浓度的参考离子色谱图

参考文献

________________________